编 号：0137-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 低倒档拨叉轴外圆检验 | 企业部门 | 生产部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 外径Φ19mm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 0.0025mm |
| 公差T | mm | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 微米千分尺 | 0-25mm |  | ±0.002mm | / |
| 测量过程控制规范编号 |  BJTW/M-GK-01 | 是 |
| 测量方法 | 《高度控制测量过程控制规范低倒档拨叉轴外圆检验》 | 是 |
| 环境条件 | （20±5）℃，不得有影响惯性的震动。 | 是 |
| 操作人员姓名 |  孙宝荣 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 见不确定度评定报告 | 是 |
| 有效性确认方法 | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 每月使用标准工件作为核查标准进行重复测量，绘制控制图。已绘制2020年03月－2020年07月控制图。 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 已绘制平均值-标准偏差控制图 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；

2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 年 月 日 审核员： 企业部门代表：