现场审核记录        编号0133-2020

企业名称：宿迁市金田塑业有限公司

审核员：尹彩侠                        审核日期：2020 年09月28 日  ~ 09 月29 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司目前在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的大的投诉和纠纷。 查；公司自2020年1月份至今年5月份，通过满意度调查表的方式，进行顾客满意度结果及分析，顾客不满意6起，投诉内容主要是售后服务不及时、价格优惠些、交货及时些等内容，都与产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理无关。 有一起关于1667线6月20日南京索特PQ-23有个别膜卷厚度不均匀导致套色不准投诉质量问题，公司开专题会议进行原因分析，制定预防措施 | 销售部 |  |
| 2 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制的JT/CL01.10-2020《测量设备管理程序》规定了测量设备管理要求，由品质管理部管理。企业规定了原材料进厂检测、生产过程控制和出厂检验等的测量设备列入台账管理，企业编制了《计量器具管理台账》共有84件测量设备，其中A类42件（强检39件），B类管理42件。 查：品管部检测室电子天平，出厂编号：28092837，型号：BSA124S,J 校准日期：2020.09.04，证书编号：Z20202-I041337; 企业未建计量标准，测量设备由宿迁市计量测试所、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。符合要求。 查：品管部检测室在做熔体流动速试验时所使用PC2000A秒表未列入台帐管理且未检定、校准，不符合6.3.1标准要求。 | 供应部 技术部 品管部 | 次要不符合项02 |
| 3 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了JT/CL01.11-2020《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 查：品管部检测室电子天平出厂编号：28092837，型号：BSA124S,要求境温度为（23±2）℃，实验室配备了温湿度计，并已进行了计量确认。温湿度控制符合要求。环境条件满足要求。 | 品管部 |  |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了JT/CL01.12-2020《外部供方管理程序》，供应部组织对外购产品的外部供方进行评价，确定外部合格供方名录并建立合格供方档案。 | 供应部 |  |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了JT/CL01.01-2020《顾客满意度收集分析控制程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查，外部满意度目标为目标90%，实际调查94%。企业的外部顾客满意度调查是由品管部、销售部负责。 | 技术部 品管部 |  |
| 7 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制了JT/CL01.20-2020《不合格管理控制程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。 经验证对内审过程中发现的1个不符合项，及11项建议项，有原因分析，及时进行了纠正（预防）措施，按期完成整改。 | 生产部 技术部 品管部 |  |
| 8 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了JT/CL01.20-2020《纠正和预防措施管理程序》文件，覆盖纠正和预防措施，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生产部 技术部 品管部 |  |
| 9 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 查：工生产部储气罐压力表列入为强制检定计量器具，型号（0-1）MPa，出厂编号13349，检定日期；2020.05.19，有效期：2020.11.18，证书编号：820004416-009，溯源管理较好。 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业产品非定量包装。 | 生产部 技术部 品管部 |  |