编号：0033-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 企业名称:中国石化扬子石油化工有限公司/中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 审核员 | 李箐、谭华、刘昌友 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 水厂 | 超声波流量计 | 43753 | FUS1010 | *Urel*=1.6%,k=2 | 0.5级 | 南京市计量监督检测院 | 2020年3月6日 | √ |
| 水厂 | 超声波流量计 | 058805 | 1010NR | 1.0级 | 0.05% | 扬子石油化工有限公司计量检定站 | 2020年9月23日 | √ |
| 化工厂 | 复合气体检测报警仪 | M02A034276 | PGM-2500 | ±5%FS | *Urel*=2%,k=2 | 江苏省计量科学研究院 | 2020年8月11日 | √ |
| 烯烃厂 | 多功能气体检测仪 | 03054971 | ALTAIR 4X | ±5%FS | *Urel*=2%,k=2 | 扬子石油化工有限公司计量检定站 | 2020年3月10日 | √ |
| 烯烃厂 | 质量流量计 | 472876/26008348 | CMF300 | 0.15级 | 0.05% | 扬子石油化工有限公司计量检定站 | 2020年6月16日 | √ |
| 炼油厂 | 硫化氢气体检测仪 | G011258965 | PGM-1700 | ±5%FS | *Urel*=2%,k=2 | 扬子石油化工有限公司计量检定站 | 2020年8月18日 | √ |
| 塑料厂 | 压力表 | 18101568 | Y-150 | 1.6级 | 0.25级 | 扬子石油化工有限公司计量检定站 | 2020年9月11日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）查该公司各部门测量设备台帐，测量设备送江苏省计量科学研究院和南京市计量监督检测院检定/校准，随机抽查7台测量设备，均按照中国石化扬子石油化工有限公司计量中心的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |
| 审核日期： 2020.10.14=10.15审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**