[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0093-2019-2020
现场审核记录

企业名称： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司   
审核员：   丁紫娟                  审核日期：2020年10月19日 ~  10月20日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	企业编写了《测量体系记录控制程序》。

查：DS/QES-R(KT)-Q-18《涂层车间涂机工序生产记录表》；日期2020年10月10日；记录信息完整，符合要求。查：DS/QES-R(KT)-Q-17《涂层车间分切工序生产记录表》，记录内容完整有效，符合要求，保存期三年。
	涂层分厂


	否

	2
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

	企业编写了《测量设备计量确认控制程序》、建立了《测量设备台账》所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证。测量设备使用环境符合要求。
查：板带二分厂现场编号为035965的电子天平，由镇江市计量检定测试中心检定，检定证书编号：619014198，检定日期2019年12月4日。资质有效，符合要求。

查：板带三分厂的磅秤的自校砝码，现场编号为1-20#的砝码，由镇江市计量检定测试中心检定，检定证书编号：820010105-002，检定日期2020年06月23日。授权人签章资质有效，符合要求。
查：退火分厂的热电偶的自校规范，DS/QES-SA（ZB）-22-2019，校准记录填写规范，信息齐全。

台账信息和证书信息一致，检定证书，填写规范，无遗漏，资质有效，符合要求。

	板带一分厂

板带二分厂

板带三分厂

涂层分厂

退火分厂
	否

	3
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	企业编写了《测量设备计量确认控制程序》。

查：板带一分厂《测量过程控制一览表》，共12个测量过程，抽查《千分尺计量确认过程验证记录表》，验证记录表内容完整，验证方法正确，验证结果满足要求。
	板带一分厂


	否

	4
	企业是否有关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2.4测量过程

	板三分厂共有12个测量过程，其中有8个重要测量过程、1个关键测量过程。查测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。

品质部对关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。


	板带三分厂
	否

	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备委外至“镇江市计量检定测试中心”、“江苏省计量科学研究院”进行量值溯源。
测量设备量值均能溯源至上一级计量标准，符合公司对溯源性管理的要求。详见《量值溯源抽查记录表》。
	板带一分厂

板带二分厂

板带三分厂

退火分厂

涂层分厂
	否

	6
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写了《审核和监视控制程序》。对列入体系管理的关键控制测量过程和测量设备，能按照编写的《审核和监视控制程序》规定的频次进行监视，符合要求。
	板带一分厂

板带二分厂

板带三分厂

退火分厂

涂层分厂
	否

	7
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？
	8.3不合格控制
	上年度初次审核开出个1个不符合项，公司对提出的不符合项很重视，经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能及时整改并制定了预防纠正措施，能认真进行自查自纠，不断完善体系的管理。
	涂层分厂
	否

	8
	法定计量单位的使用
	计量法制要求
	查企业生产过程检测记录和工艺文件记录，相关法定单位符合规范。
	板带一分厂

板带二分厂

板带三分厂

退火分厂

涂层分厂

	否


 1 / 3

