编号：0011-2016-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 烟台博源科技材料股份有限公司 | 审核员 | 鞠录梅 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 设备部 | 压力表 | N.04.9004 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 压力表检定装置0.1级 | 烟台市计量所 | 2019年06月8日 | √ |
| 设备部 | 气体容积流量计 | W90912125 | G100FCM-IC(DN80) | 1.5级 | 压力表检定装置0.1级 | 烟台市计量所 | 2019年06月8日 | √ |
| 品管部 | 白度测定仪 | 1006366B | PN-48B | *U*= 1.8 *k*=2 | 标准白板*U*= 1.6 *k*=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020年03月29日 | √ |
| 品管部 | 纸卷硬度计 | PG-JC-65 | SH02-008-0292 | ±2.0HRC | 高强校验刚钻*U*= 1.0 *k*=2 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020年04月03日 | √ |
| 品管部 | 摩擦系数测定仪 | 64860-01 | 32-07-00-0004 | 质量*U*=0.06g *k*=2速度*U*=0.06g *k*=2 | 游标卡尺MPE:±0.03mm电子天平Ⅱ级 | 烟台方圆计量设备校准技术有限公司 | 2020年03月24日 | √ |
| 品管部 | 厚度测定仪 | H09060 | YTH-4C | *U*=2μm *k*=2 | 量块3等 | 烟台方圆计量设备校准技术有限公司 | 2020年03月24日 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 01091106 | （0-300）mm/0.01mm | *U*=1μm *k*=2 | 量块5等 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020年04月8日 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | / | TCS-150 | 级 | 非自动衡器检定装置Mi等级 | 烟台市计量所 | 2020年6月11日 | √ |
| 审核综合意見：企业未建计量标准，测量设备均已溯源。核查《测量设备台账》中8件测量设备的检定/校准证书，其检定校准结果的量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期：2020年10月12日-13 日审核员签字： 部门代表签字： |