编    号：0051-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏庆海石油机械有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年10月05日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业压力表、温湿度计、测厚仪、千分尺、硬度计、扭力扳手等8台测量设备均分别经过滨海县计量测试所、苏州方圆仪器设备检测校准服务有限公司等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴计量确认标识。测量设备分类基本正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立QH/MMS.09-2015《测量管理体系记录控制管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：机械性能报告，编号为20040101，记录了名称、批号、强度、材料、依据、试验结果，并有检验、核验人员签名，日期2020.4.10。 查：进货检验报告，编号为200420005，记录了产品名称、规格型号、检验依据要求、检验结果，判定，并有检验、核验人员签名，日期2020.4.20。 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。保存期限三年，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |

| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，按产品类别进行分类，识别了关键测量过程，其中与关键参数、原材料和成品检测相关的过程识别为关键测量过程。抽查阀杆螺纹长度测量过程，测量要求识别正确，维氏硬度计经过了校准。测量设备已验证，方法正确。 对验证不合格的测量设备按照QH/MMS.11-2015《测量设备管理程序》要求，进行停用，重新购置符合要求的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未见新增关键测量过程，查关键测量过程阀杆螺纹长度测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了QH/MMS.17-2015《测量不确定度评定管理程序》查关键测量过程阀杆螺纹长度测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期检定校准确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 详见阀杆螺纹长度测量过程监视控制图附件。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查现场记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前企业有纳入强制检定目录设备6台，主要是压力表和电子秤。设备划分为A类管理，均定期检定并在有效期内使用，满足要求。 | 质检部 生产部 | 否 |