编    号：0187-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 盖板接触电阻 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤0.5 mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/GVS.J.01.11-42-2017《组合盖板》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(0 ~1 .0) mΩ。 - 测量设备最大允许误差：△允 ≤ T×1/3 = 0.17 mΩ。 3、测量设备测量不确定度推导：U95 ≤△允 /3 = 0.06 mΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直流低电阻 测试仪 |  | TH2513A | 量程：(0~200)Ω 档位0-20 mΩ MPEV:±0.3%, 校准结果0.15% 分辨力：0.01 mΩ | E201909011 |  | 2019-10-17 |
| 计量验证记录 1）测量设备显示的测量范围(0 ~ 200)Ω,不低于测量过程的实际测量范围（0.1 ~ 0.6）mΩ，满足要求。 2）测量设备的分辨率为0.01 mΩ，小于测量过程控制量允许公差的 1/10（即0.1*2/10=0.02mΩ），满足要求。 3）通过溯源获知测量设备的最大示值误差为+0.02mΩ，测量过程允许误差为±0.1mΩ，采用能力指数法： Mcp=T3U1=T/21.5U1=3.33（要求为3以上），满足要求。 结论：通过验证，测量范围、分辨率和示值误差满足要求，确认合格准许使用。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：邓锐 验证日期：2020 年07 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 2020 年 10 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |