编  号：0187-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 盖板接触电阻测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质保证部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≤0.5 mΩ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.17 mΩ |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.06 mΩ |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量设备最大允许误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 接触电阻测试仪 |  |  | (0~200)Ω |  | ±0.05% |  | 档位0-20 mΩ MPEV:±0.3%, 校准结果0.15% |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/GVS.J.01.11-42-2017《组合盖板》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/GVS.J.01.11-42-2017 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 黄晓棠 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020.10.13            审核员：                企业部门代表：