[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 南通江海电容器股份有限公司  

           编    号：          0187-2020          
认证报告内容
1. 企业名称： 南通江海电容器股份有限公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 南通市通州区平潮镇通扬南路79号      

企业活动范围和场所：南通市通州区平潮镇通扬南路79号 
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 5  (人.日)，现场人日  4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-10-11 8:00:00至2020-10-11 17:00:00， 

现场审核： 2020年10月12日 上午至2020年10月13日 下午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	吴素平
	女
	组长
	13912864865
	高级审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0026

	蔡  萍
	女
	组员
	13852852160
	审核员
	中认协评[2018]249号ISC[S]0268


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓名
	徐永华
	徐志友
	丰 骏
	顾宇红
	杨坚如
	朱云松
	王建霞
	宋国华
	陆亚平

	职务
	总经理
	副总兼管代
	技术
开发部
部长
	人事
行政部
部长
	安全
资产部
部长
	品质
保证部
部长
	制造部六部
部长
	制造
管理部部长
	品质
保证部
副部长


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：固定铝电解电容器的设计/开发、生产和服务。 涉及的区域或部门：管理层、品质保证部、工程技术部、技术开发部、信息管理部、人事行政部、营业部、安全资产部、制造管理部（生产车间）。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业固定铝电解电容器等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为81711.4541万元，营业期限1958年10月01日至2025年12月22日，2020年07月29日取得三证合一营业执照，组织机构统一信用代码91320600138728889Y。法人资格满足要求。该公司已通过了广州赛宝认证中心服务有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证（有效期至2022年03月03日）、ISO14001:2015环境管理体系认证（有效期至2021年09月19日）、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（有效期至2022年09月28日）；通过了北京九鼎国联认证有限公司的IATF16949:2016质量管理体系认证（有效期至2022年04月06日）；企业取得了安全生产标准化二级企业证书，证书编号苏AQBJXⅡ201936009，有效期至2022年4月；企业实验室取得了CNAS认可证书，认可的校准和测量范围及认可的检测能力范围见附件5、附件3，CNAS L5501,有效期至2024年1月26日；企业建立了12个计量最高标准，计量标准证书编号[2006]县量标通州企证字第E014号，计量标准名称《LCR测量仪表标准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2006]县量标通州企证字第E015号，计量标准名称《交直流电压、电流表检定装置》，有效期至2021年03月16日、计量标准证书编号[2010]县量标通州企证字第E001号，计量标准名称《交直流电压、电流发生器标准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2018]县量标通州企证字第E053号，计量标准名称《直流低电阻表检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2018]县量标通州企证字第E054号，计量标准名称《数字多用表校准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2018]县量标通州企证字第E055号，计量标准名称《电容器漏电流测试仪校准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2010]县量标通州企证字第L009号，计量标准名称《卡尺量具检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2010]县量标通州企证字第L010号，计量标准名称《测微量具检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2010]县量标通州企证字第T002号，计量标准名称《湿湿度试验箱校准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2010]县量标通州企证字第T012号，计量标准名称《配热电偶用温度仪表检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2018]县量标通州企证字第T056号，计量标准名称《配热电阻用温度仪表检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准证书编号[2010]县量标通州企证字第F011号，计量标准名称《压力表检定装置》，有效期至2022年03月16日；企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。 
12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年02月20日发布、02月27日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质保证部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的八个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者及管理者代表18项领导职能，计量职能部门的10项实施职责，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。
12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；
12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T 2693《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》、 GB/T 5993《电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器》、Q/320683GVS001-2019《CD17H型固定铝电解电容器详细规范》、Q/320683GVS106-2017《CD29F型固定铝电解电容器详细规范》、Q/320683GVS037-2019《CD291-293型固定铝电解电容器详细规范》、Q/320683GVS104-2013《CD284L型固定铝电解电容器》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，识别了原料检验、工序过程质量控制 、产品出厂检验检测等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对980台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对原材料引线的尺寸、漏电流检测，电解纸的水分、电导率检测，铝箔的抗拉强度、耐压、容量检测，盖板的接触电阻、绝缘电阻检测，电解液的PH值、闪火电压检测，成品电容器的尺寸、容量、抗阻、绝缘电阻、可焊性、损耗、漏电流检测、内部校准（直流稳压电源校准、电容器漏电流测试仪校准、模拟交、直流电流电压表、LCR多参数测试仪校准、直流低电阻表校准）等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。
12.4.1、企业于2020年07月（09-10）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
12.4.2、企业于2020年08月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理徐永华主持，根据管理评审内容的要求，管代徐志友及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出两条事项，编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，满足要求。
13. 现场审核情况：

审核组于10月12日到10月13日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业8个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节原材检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等测量过程。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。该企业主要耗能为电、水，2019年度能耗标准煤2266t,非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，安全、环保管理工作符合相关文件的规定要求，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。
13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质保证部门职能作用发挥较好，企业全取人员1000人，有效人员460人，体系覆盖人员460人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了75个测量过程，6个高控测量过程：容量、抗阻、绝缘电阻、可焊性、损耗、漏电流检测过程。企业原料进货检验、工序间检验、成品检验、测量设备配备齐全，企业共有980台件测量设备（A、B类），其中内校647台件，均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；品质保证部负责建立测量设备合格供方名录。品质保证部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业建立了12个最高计量标准，企业除内校以外的其他测量设备均送至有资质的检定、校准机构检定校准，量值溯源符合要求。
13.1.2质量目标完成情况：

检查企业JHGF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，每季度统计一次，查2020年（1-3）季度JHGF/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由品质保证部统计考核，均达标。
13.2本次审核共出具次要不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查制造管理部的浸润车间SXT500全自动浸渍设备自带测量软件和Hoson电容监测机自带软件YC1600，企业未能提供该测量软件确认记录，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。
13.3现场重点抽查了盖板接触电阻检测等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业建立了12个最高计量标准开展检定和校准，企业除内校以外的其他测量设备均送至有资质的检定、校准机构检定校准，经查11份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
13.5测量过程控制

13.5.1查盖板接触电阻测量过程，详见附件《测量过程控制检查表》
13.5.2现场重点抽查了盖板接触电阻测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了盖板接触电阻等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
14.审核组对是否通过认证的意见 ：
根据2020年10月11日的文件审核和10月12日-13日的现场审核情况，审核组认为：南通江海电容器股份有限公司领导重视测量管理体系工作，品质保证部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为南通江海电容器股份有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。
15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 
希望企业持续运行好测量管理体系，为产品质量打好坚实的基础。
16. 其他需要说明的事项:无
17. 审核组组长（签字）：                                日期：
18. 审核组成员(签字)：                                   日期：

19. 审查人员（签字）：                                  日期：

20. 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：
6

