编     号：0191-2020

现场审核记录二

客户名称：宁波市北仑区霞浦东海仪表厂

审核员：      陈婧                        审核日期：2020年10月15日 - 10月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 询问生产科、品质科、供销科等相关人员，基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 生产科 品质科 供销科 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了6个重要测量过程。 |  | 生产科 品质科 供销科 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的DHYB/CM01 -2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及五项质量目标，目标可测量，由品质科负责统计、考核。 | 生产科 品质科 供销科 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的 17个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：产品执行标准JJG 52—2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》，现行有效、受控。 | 生产科 品质科 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的DHYB/CM01 -2020《测量管理手册》规定了对于外部提供与测量设备配套的软件，须进行登帐管理；对于本公司编程的软件，除须进行登帐管理外，在起用前须进行有效性确认，该确认工作由软件编制人员及品质科一同负责确认。品质科负责对测量软件管理的归口管理部门。企业现有测量软件6套，都是数控车床自带的加工测量软件，建立了《测量软件清单》。 | 品质科 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了DHYB/CX01 002-2020《记录控制程序》，品质科为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，并负责记录的填写和保管。 查：《减压器出厂检验记录》，产品型号：YQW-O2B1，填写日期：2020年09月10日，检验人：李心现。 查：《压力表检验记录单》，压力表名称：工作压力表，出厂编号：200900027，填写日期：2020年09月02日，检验人：张塞芬。 查：《原材料、外协件检验报告单》，供应商名称：马鞍山求是仪表厂，生产厂：马鞍山求是仪表厂，材料名称：弹簧管（铜），填写日期：2020年09月10日，检验人：张明杰。 | 品质科 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 |  | 企业编制了DHYB/CX01 010-2020 《测量设备标识控制程序》，程序中规定品质科负责测量设备标记的归口管理；计量管理人员应对所有测量设备进行确认状态的标识，保证所有测量设备都有牢固耐久的标签、代码或其他标识标明其确认状态；使用部门负责标识的日常管理，计量管理人员负责监督、跟踪。编制了DHYB/CX01 014-2020《测量环境和数据修正控制程序》，企业的测设备使用环境条件满足要求，不需要修正。 企业有测量设备台账，测量设备台帐共20台已对测量设备进行A、B级分类管理。 企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准， 检查生产车间在用的出厂编号 2821807，0-150mm/0.02mm游标卡尺列入测量设备台帐管理且未送检，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 查：螺纹环规，型号规格：M14×1.5-6g，校准日期2020年6月24日，证书编号：CL071200624008，校准单位：宁波市计量测试研究院。 查：精密压力表，型号规格：（0～0.6）MPa，校准日期2020年6月28日，证书编号：RD041200628004，校准单位：宁波市计量测试研究院。 | 品质科 | 次要 不符合项 02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的DHYB/CX01 013-2020《外部供方和委外服务控制程序》规定了办公室负责，相关部门配合测量设备外购供方的选择、评价等质量控制。品质科负责测量设备委外检定或校准等外来服务以及供方的选择评价。编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查评价表》，《外服务方评价表》等。抽查其中对提供计量校准报告的宁波市计量测试研究员进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，符合要求。 |  | 办公室 品质科 | 否 |
| 9 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了DHYB/CX01 012-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了生产科选择、设计和确定需要实施连续控制的关键测量过程；生产科会同品质科确定关键测量过程的测量过程参数与控制；生产车间和品质科负责测量过程参数控制的实施；品质科、生产科对测量过程参数累计数据进行统计分析。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高度控制的重要测量过程：一般压力表示值误差检定过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 品质科 生产科 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的DHYB/CX01 015-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了一般压力表示值误差检定过程，进行了不确定度评定，方法正确。见附件。 |  | 品质科 生产科 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的DHYB/CX01 004-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定品质科负责组织内部顾客满意度信息汇总和分析；生产科、供销科、办公室等部门配合品质科提供顾客满意度信息；外部顾客满意度信息（质量、美观、服务、价格）由供销科负责进行汇总和分析；生产科负责顾客产品质量投诉的受理、分析、处理。2020年9月3日至2020年9月25日，共对10家客户进行上一年度满意度调查，收回6份，满意度为98.9%。满意度符合公司目标要求。 |  | 生产科 品质科 供销科 办公室 | 否 |
| 12 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了DHYB/CX01 016-2020《内部审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；品质科负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查高度控制的重要测量过程：一般压力表示值误差检定过程。 |  | 品质科 | 否 |
| 13 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了DHYB/CX01 011-2020 《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正；不合格测量过程的控制；不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。 |  | 品质科 生产科 | 否 |
| 14 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的DHYB/CX01 017-2020《纠正措施和预防措施控制程序》，规定了品质科是测量管理体系纠正措施和预防措施的归口管理部门。各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 |  | 品质科 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强检计量器具，无定量包装产品。 |  | 生产科 品质科 供销科 办公室 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表和电表的消耗数值。年度所用电、水年耗62.96吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 办公室 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 查企业在用1台起重机械，设备品种：电动单梁起重起，设备型号规格：LD5-16.5A3D,使用登记证编号：起17浙BJ0381(17)，报告编号为QD-2019-25611,检验日期：2019年12月05日，检验结果为合格；下次检验日期：2021年11月，检验单位为宁波市特种设备检验研究院。 查企业在用1台曳引式货梯，设备品种：曳引式载货电梯，登记证编号：梯12浙B12013（05），检验结果为合格；下次检验日期：2020年11月，检验单位为宁波市特种设备检验研究院。 厂界环境噪声小，对周边无影响。 |  | 办公室 | 否 |