编    号：0017-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__西派集团有限公司__

审核员：王常宁 顾海勇_               审核日期： 2020年10月16日 上午至2020年10月17日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系三年来运行正常有效，和公司分管体系领导李伏虎交谈，对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。 企业计量职能部门质量管理部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理者代表、质量管理部、生产计划部（生产车间）、技术部、采购部、市场部、办公室 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的100个测量过程，其中：材料拉伸试验测量过程控制、产品硬度检测测量过程控制、产品材料成份检测（碳含量分析）、阀体压力密封试验测量过程列为关键测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2019年12月27日发内部顾客满意度调查表20份，内部顾客满意率97.5%。发外部顾客满意度调查表9份，外部顾客对产品质量满意率99.44%。 企业产品质量稳定，2019年出口产品数量增大，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。2020年企业通过美国APIQ1标准认证。 | 管理者代表、质量管理部、生产计划部（生产车间）、技术部、采购部、市场部、办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及6项质量目标，可测量，质量管理部对各部门进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。公司制定了“2020年计量管理工作计划”，每月对目标的完成情况进行汇总统计，1~9月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。 | 质量管理部、生产计划部、技术部、采购部、市场部、办公室 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 对管理者代表、质量管理部、生产计划部（生产车间）、技术部、采购部、市场部、办公室各自的职责进行询问交流，各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。公司有专人负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得较好。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：培训计划“CNAS-CL01.CEPAL-QP-6-08《量值溯源程序》学习”，于2020年3月29日进行培训，有参训人员名单，培训内容、培训有效性评估，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理者代表、质量管理部、生产计划部（生产车间）、技术部、办公室 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）质管部《材料检验报告》编号:MTR2006050-2-05日期2020年07月10日，检测：马东，审核: 叶玉专； 2）《硬度检测报告》编号：HTR2006050-2-01日期2020年7月28日，检测:李青枝，审核:王培红；3）《压力测试报告》编号：PT2006050-1-01日期2020年8月23日检测:李青枝，审核:王培红；报告信息量完整，有编号和测量依据，使用计量单位正确，报告记录按程序文件规定对记录实施管理、保存，保存期为十年。 | 质量管理部、生产计划部（生产车间）、技术部、采购部、市场部、办公室 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由质管部保存。 抽查：编号CPS-025超声波测厚仪于2020年10月08日由扬州市天域计量测试有限公司进行了校准，证书编号：TY-C-2020-1007976；编号CPS-016直读式光谱仪于2020年06月08日由扬州市天域计量测试有限公司进行了校准,证书编号：YT-G-2020-0600102。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的8份测量设备溯源证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质量管理部、生产计划部（生产车间） | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：采购部文件编号CP FM-083 Rev.01《合格供应商清单》；文件编号CP/FM-082 Rev.01《合格供应商审批表》；编号：CP/FM-090《供方年度业绩评定表》。对合格供方和服务方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质、授权范围和评价记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）江苏大公计量校准技术有限公司，国家认可委员会校准实验室认可证书，注册号：CNAS L8174；2）扬州市天域计量测试有限公司，国家认可委员会校准实验室认可证书，注册号：CNAS L5296。 建议：加强外部服务方工作质量的管理，对校准机构出具的“校准证书”进行认真确认，保证测量设备量值溯源的准确可靠。 | 采购部、质量管理部 | 建议项 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程：阀杆表面硬度检测测量过程；材料成份检测测量过程；阀体压力密封试验测量过程，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号CPS-006洛氏硬度计200HR-150，编号 CPS-016直读光谱分析仪，编号14042301精密压力表，均已校准在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 质量管理部、生产计划部（生产车间） | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次没有新增关键测量过程：目前已识别四个关键测量过程：1）阀杆表面硬度检测测量过程；2）材料成份检测测量过程；3）材料拉伸试验测量过程；4）阀体压力密封试验测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质量管理部对四个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对四个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“阀体压力密封试验测量过程不确定度评定”资料。 建议项：继续修改完善公司产品测量要求和测量过程的识别控制表，修改完善关键测量过程的评定记录资料。 | 质量管理部、生产计划部（生产车间） | 建议项 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2019年11月23日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表李伏虎任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门、及生产车间、实验室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门采购部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2019年12月20日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理梁桂华主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、质量管理部、市场部、采购部、办公室、技术部、生产计划部（生产车间） | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《阀体压力密封试验测量过程监视统计记录表》显示:2019年1月到2019年9月对“阀体压力密封试验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：阀体压力密封试验测量过程监视记录。 | 质量管理部、生产车间 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度监视没有开出不符合项，提出2个建议项。公司对提出的建议项很重视，对提出的建议项内容，经本次现场审核，都有了明显的提高和完善，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能按认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 管理者代表、质量管理部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业1152台件测量设备列入计量管理，强制检定计量器具8台，能按照强检计量器具要求规范管理。 抽查企业文件、出厂检验报告中法定计量单位使用基本正确。 | 质量管理部、技术部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书对企业有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2、企业用于中石油、中海油、中石化招投标加分。 | 质量管理部、市场部、办公室 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年用电546105.6kW/h，折算标煤0.0095万吨，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 是否按照GB17167－2006要求配置能源计量设备？能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准要求？ | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业将电能表等列入《强检测量设备台账》管理。 单位配备的能源计量器具准确度等级符合标准要求，电能表0.2级，水表1.5级。 | 质量管理部、办公室 | 否 |