编号：0193-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波生久柜锁有限公司 | 审核员 |  沙跃兵 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 高度尺 | 18049375 | （0~50）mm | MPE:±4um | 量块：二等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.04.22 | √ |
| 生产部 | 高度尺 | 18035563 | （0~50）mm | MPE:±4um | 量块：二等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.04.22 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | B16123139 | （0~200）mm | MPE:±0.03mm | 卡尺专用量块：5等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.04.22 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | A17376120 | （0~200）mm | MPE:±0.03mm | 卡尺专用量块：5等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.04.22 | √ |
| 生产部 | 数显千分尺 | 342-251-30 | （0~25）mm | MPE:±4um | 量块：3等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2020.04.22 | √ |
| 审核综合意見：该企业已建立了《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、《外部供方和委托服务控制程序》，抽查《仪器设备台账》中5件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合要求。 |
| 审核日期： 2020年10月21日上午至2020年10月22日下午审核员签字： 部门代表签字： |