编  号：0115-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：通化市前进石油机械有限公司

审核员：  姜丽                                   审核日期：2019 年9月24下午-25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号：A075713970，TH160里氏硬度计，计量确认周期12个月；编号1031洛氏硬度计校准日期2019.3.30；编号A099702100超声波探伤仪，校准日期2019.05.20；计量确认周期12个月；编号18740（0-300mm）深度尺校准日期2018.12.14，均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到辽宁省计量科学研究院和通化市计量检定测试所等。符合要求。 | 质检部、生产技术部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2018年10月-2019年8月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键控制过程“闭锁式不加厚油管吊卡表面硬度测量”使用的里氏硬度计。经过计量确认，验证方法正确，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求，查《计量确认明细表》编号63956（0-300）mm游标卡尺，质检部未提供计量确认过程记录，不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款“……应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求”的规定要求。 | 质检部、生产技术部 | 次要不符合01 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“闭锁式不加厚油管吊卡表面硬度测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质检部部提供抽油杆吊卡加工过程检验记录调质处理、压力、温度等参数描述正确，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“闭锁式不加厚油管吊卡表面硬度测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《转换接头硬度测量过程》显示:2018年10月到2019年8月对关键控制过程“闭锁式不加厚油管吊卡表面硬度测量过程测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2019年8月12-13日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2019年9月10日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代刘劲松主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质检部、办公室 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对认证审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1检查企业2018年8月10日组织开展的测量体系内审资料。两名参加内审的人员没有测量管理体系内审员证书。2.质检部提供编号QJ/JL-5.6.1-01《合格供方调查评价表》，缺少对辽宁省计量科学研究院资质的有效性评价记录，对2项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的2个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭 | 质检部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 质检部部提供抽油杆吊卡加工过程检验记录调质处理、压力、温度等参数描述正确，符合要求。企业没有强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质检部 | 否 |