编    号：0129-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：北京清环智慧水务科技有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2020年10月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年09月25日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭；2020年10月13日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管理者代表了李磊及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 硬件研发部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 硬件研发部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，因企业规模较小未分解，硬件研发部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 硬件研发部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的27个测量过程中抽查了关键测量过程：液位计测量误差测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见液位计测量误差测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《液位计测量误差测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《液位计测量误差测量过程监视统计记录表》及《液位计测量误差测量过程质控图》。 | 硬件研发部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的两个不符合项： 1）、查编号：17072026温度变送器，校准日期2017.12.27，企业做了计量间隔调整，但未经过评审。不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.2条款“……计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。”的规定要求。属于次要不符合项。 企业提供了采取的纠正措施：QHZH-SQ-2019-05《计量确认间隔调整申请》，对编号17072026的温度变送器从仪器本身的稳定性、使用环境、使用频次及连续三年的校准结果进行了计量确认间隔调整的评审，计量确认间隔由原来的12个月调整为24个月，使用部门负责人朱王存、主管领导管代李磊签字，满足要求。 2）、查编号：20170818-1,电磁流量计,未纳入《监视和测量设备管理台账》，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款关于“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备…… 。”的规定要求。属于次要不符合项。 企业提供了采取的纠正措施：提供了《测量设备台帐》共18台件，已将20170818-1,电磁流量计纳入台帐管理，并提供了测量设备校准证书，证书编号LX0812072632-001,校准日期2020年10月20日，有效期至2021年10月19日，满足要求。 上年审核确定的两个不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 硬件研发部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 硬件研发部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强制检定器具。抽查硬件研发部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 | 硬件研发部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、政府采购投标及多次用于投标加分等，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 硬件研发部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构变更如下---原来生产地址“北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场7号厂房4层403”，变更为“浙江省宁波市鄞州区姜山镇雁湖路721号”。附件见“厂房租赁协议”及“母子公司的结构图”，其他无变化，企业要求变更认证证书。 | 硬件研发部 | 否 |