

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 北京清环智慧水务科技有限公司

编 号： 0129-2018-2020

审核类型： 第二次年度监督审核

编号：0129-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 北京清环智慧水务科技有限公司 | 企业联系人 | 李磊 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0320 | 证书有效期 | 2023.10.31 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年10月22日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  王晓巍ISC[S] 0342 | 监督审核涉及的区域或部门 | 硬件研发部  （质量组、生产组、采购组） |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年审核以来一年内运行情况，北京清环智慧水务科技有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、硬件研发部，该企业年能耗3.01吨标煤，不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年09月25日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭；2020年10月13日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管理者代表了李磊及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的27个测量过程中抽查了关键测量过程：液位计测量误差测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见液位计测量误差测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《液位计测量误差测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《液位计测量误差测量过程监视统计记录表》及《液位计测量误差测量过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的两个不符合项：

1）、查编号：17072026温度变送器，校准日期2017.12.27，企业做了计量间隔调整，但未经过评审。不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.2条款“……计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。”的规定要求。属于次要不符合项。

企业提供了采取的纠正措施：QHZH-SQ-2019-05《计量确认间隔调整申请》，对编号17072026的温度变送器从仪器本身的稳定性、使用环境、使用频次及连续三年的校准结果进行了计量确认间隔调整的评审，计量确认间隔由原来的12个月调整为24个月，使用部门负责人朱王存、主管领导管代李磊签字，满足要求。

2）、查编号：20170818-1,电磁流量计,未纳入《监视和测量设备管理台账》，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款关于“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备…… 。”的规定要求。属于次要不符合项。

企业采取的纠正措施：提供了《测量设备台帐》共18台件，已将20170818-1,电磁流量计纳入台帐管理，并提供了测量设备校准证书，证书编号LX0812072632-001,校准日期2020年10月20日，有效期至2021年10月19日，满足要求。

上年审核确定的两个不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，因企业规模较小未分解，硬件研发部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构变更如下---原来生产地址“北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场7号厂房4层403”，变更为“浙江省宁波市鄞州区姜山镇雁湖路721号”。附件见“厂房租赁协议”及“母子公司的结构图”，其他无变化，企业要求变更测量体系认证证书。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、政府采购投标及多次用于投标加分等，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1查硬件开发部生产组现场在用的测量设备，数显卡尺，0-150mm/0.01mm，编号Q-JL-007，张贴的校准机构的“合格证”，未按标准要求张贴“计量确认合格证”标识，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款要求。

10.2 查硬件开发部质检组的大理石水平台，精度等级：国标00级（0.005mm/m）, 规格，1000mmꓫ1200mm,未列入测量设备台账管理，且未检定校准,不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年10月22日对北京清环智慧水务科技有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，北京清环智慧水务科技有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日期：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：