编号：0194-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波世茂铜业股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:宋赵约 |
| 不符合事实描述： 查镀锡线线径尺寸Φ0.254±0.002mm检验使用的（0-25）mm的数显千分尺（最大允差±0.002mm）不能满足测量要求。不符合认证审核准则条款号： \_\_\_\_\_ 7. 2.3测量过程的实现 \_不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 \_ √ \_\_；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020年10月20日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页