编号：0194-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波世茂铜业股份有限公司 不符合报告编号：03 |
| 企业下属部门: 连铸连轧车间 陪同人员: 黄冠胜 |
| 不符合事实描述：  抽查连铸连轧车间在用的可燃气体检测报警器，未提供有效的校准证书。  不符合认证审核准则条款号： \_\_\_\_\_ 7.3.2溯源性  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 \_ √ \_\_；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）  日期:2020年10月20日 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页