受理编号：0144-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 板材进厂称重 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ±100k g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 相关《设计图纸》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 测量要求0-50t 公差范围：T=200k g 计量要求：T/6=200/6=33.3k g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子汽车衡 |  | SCS-80t |  | ±30kg | 2020325772 |  | 2020.05.20 |
| 计量验证记录: 测量要求0-50t 选择设备测量范围（0-80）t 公差范围：T=200k g 导出计量要求：33.3k g 电子汽车衡范围0-80t,分辨力e=20k g,最大允许误差 ±30kg。 最大允许误差≤T/6 满足计量要求。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 包月霞 验证日期：2020年 05月 25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备经计量确认，满足计量要求； - 测量设备经校准使用； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年10月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |