|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大全集团有限公司 | 审核员 | 尹彩侠 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部部 | 直读光谱仪 | CX-9817043620 | CX-9800 | *U*rel=8%，（k=2） | 不锈钢光谱分析物质*Ure l*=（0.002-0.08）%，（k=2） | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020.05.18 | √ |
| 生产部 | 漏电测试仪 | KCHLY2012-86 | SATE-10-EPAC | ±3mA | 数字万用表：DCV:±0.0035%;ACV:±0.1%;DCI:±0.07%;ACI:±0.14%;DCR:±0.015% | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020.01.02 | √ |
| 生产部 | 耐压试验仪 | T0SS040C | KE100138 | 击穿电流、电压：Urel=0.5%，k=2 | 耐高压测试仪校验装置：电压：±0.2%，电流：±0.2%T:±0.3% | 苏州国通校准检测有限公司 | 2020.05.06 | √ |
| 生产部 | 数字欧姆计 | EV06-71 | PC9A-1 | ±5% | 标准电阻：±0.01% | 南京紫金计量技术有限公司 | 2020.07.24 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | C170302517006 | SHL-11 | *U*=5（k=2） | 里氏硬度块均匀度：2HL | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020.03.23 | √ |
| 质量部 | 数控弹簧试验机 | 30285 | TCD-A | Urel=±0.3%，k=2 | *砝码： U*=（0.01-0.1）g，（k=2） | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 0510083 | （0-40）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.03.15 | √ |
| 质量部 | 金相显微镜 | 1418953 | CMM-202E | *U*rel=1.0%，k=2 | 分划目镜：*U*=1.1u m，k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020.05.18 | √ |
| 审核综合意見：查该公司建立2个标准，分别为卡尺量具检定装置、测微量具检定装置，标准有效期2023年12月11日。《测量设备台账》所查测量设备送镇江市计量检定测试中心、深圳市华测计量技术有限公司、南京紫金计量技术有限公司、苏州国通校准检测有限公司等法定计量检定机构检定／校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |
| 审核日期：2020年10月17日上午至2020年10月17日下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |