编号：0101-2018-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏恒义汽配制造有限公司 | 审核员 | 尹彩侠 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 实验室 | 扭矩扳手测试仪 | 2HB-50C/50Nm | HB-0716-442 | 1级 | 0.3级 | 南京市计量监督检测院 | 2020.09.02 | √ |
| 生产管理部（五车间） | 压力表 | HY69590323110 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 标准压力表0.4级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.09.04 | √ |
| 生产管理部 | 外径千分尺 | LHYLS24-05 | (225-250)mm | ±7um | ±1.7um | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.02.28 | √ |
| 计量室 | 花岗岩平板 | LZ203 | （300\*200）mm | 3级 | 1级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2019.11.15 | √ |
| 计量室 | 刀口直尺 | LZ204 | 175mm | 0.8um | 0.4um | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2019.11.15 | √ |
| 实验室 | 屏显式液压万能试验机 | FHYE01008 | WEW-600B | 1级 | 材料试验机检定装置0.3级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.03.19 | √ |
| 财务 | 电子汽车衡 | HYF001 | SCS-60 | 1t$\leq m\leq 25t$±25kg | M1等 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.08.21 | √ |
| 实验室 | 测长仪 | JD25-C | LHYE01046 | U=0.6um k=2 | 3等量块 | 泰州市计量测试院 | 2020.04.08 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：企业建立三项计量标准，分别为游标类、测微类和指示表类，标准器组均能溯源到法定计量检定机构：其他测量设备均溯源到靖江市产品质量综合检验检测中心、泰州市计量测试院、南京市计量监督检测院。经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年10月18日审核员签字： 部门代表签字： |

测量设备溯源抽查表