编号：0047-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 陕西航空电气有限责任公司秦岭电气分公司 | | | | | 审核员 | 李学弘 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量室 | 杠杆千分尺 | 17092 | （0-25)  mm | ±0.004mm | 4等量块 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.07.15 | √ |
| 质量室 | 数显高度卡尺 | 1105376557 | (0-300)  mm | ±0.04mm | 4等量块 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.07.15 | √ |
| 质量室 | 深度卡尺 | 482692 | (0-200)㎜ | ±0.03mm | 4等量块 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.07.15 | √ |
| 质量室 | 游标卡尺 | 6347 | (0-150)㎜ | ±0.02mm | 4等量块 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.07.28 | √ |
| 质量室 | 游标卡尺 | 827801 | (0-300)㎜ | ±0.02mm | 4等量块 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.07.15 | √ |
| 质量室 | 千分尺 | QK-31-005 | (25-50)㎜ | ±0.004mm | 4等量块 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.04.13 | √ |
| 质量室 | 粗糙度测量仪 | 510471611 | SJ-210 | 1.0级 | 多刻线样板 | 国防科技工业6114二级计量站 | 2020.04.18 | √ |
| 质量室 | 精密压力表 | 200310005 | (0-1)MPa | 0.4级 | 0.025级压力表检定装置 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.09.24 | √ |
| 质量室 | 精密压力表 | 200310002 | (0-1)MPa | 0.4级 | 0.025级压力表检定装置 | 陕西航空电气有限责任公司计量科 | 2020.09.24 | √ |
| 审核综合意見：  企业已建立了指示量具检定装置，《量块检定装置》，《温度检定装置》，《精密压力表标准装置》，《硬度检定装置》等15套计量标准器，已通过国防科学技术工业委员会认可评定。所有标准器均送至国防科技工业6114二级计量站检定/校准，抽查9份测量设备，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年10月22日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**