编    号：0098-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司

审核员：李俐                             审核日期： 2020年10月19日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，由综合部 统计考核，综合部、质检部、市场部、销售部生产技术部均能达标。 提供2020年上半年目标完成统计考核，均已达标。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 2 | 企业内审和管理评审情况？ | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理吕明迪主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代张乃鑫总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 企业于2019年12月25日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个次要不符合项，于2019.12.28完成了整改。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
|  | 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 公司提供2020年培训计划，安排了测量管理体系标准、手册和程序的培训，并有实施记录。企业识别了测量体系相关人员37人，制定了人员能力要求。 查：《2020年度培训计划》、《培训记录》，2020.1.12进行了计量基础知识培；2020.3.8-10进行了GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件的培训、2020.6.5进行内审员培训，秦赫艺、张乃鑫通过考试后被任命为公司内审员。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 | 根据《计量标识管理程序》要求， 编号：K16F245515游标卡尺，B类测量设备，经山东省黄河计量研究院2020.10.9校准，设备上已粘贴确认合格标签。 编号：B16F130495数显百分表，B类测量设备，经山东省黄河计量研究院2020.10.9校准，，设备上已粘贴确认合格标签。 查，编号 1615222 金相显微镜， B类测量设备，经山东省黄河计量研究院2020.10.9校准，设备上已粘贴确认合格标签。 符合标准和公司文件要求。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
|  |  | 6.3.1 测量设备 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有19台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
|  |  | 6.3.2 环境 | 公司对测量环境无特殊要求。 | 质检部 生产技术部 | 不列入 |
|  |  | 7.3.2溯源性 | 抽查， 编号为87239，电子天平； 编号为161026，万能材料试验机； 编号为135708，巴氏硬度计均经山东省黄河计量研究院、山东省计量科学研究院校准检定。 见《测量设备溯源抽查表 》。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》；综合部未对山东省黄河计量研究院的资质、授权范围进行评价。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 01 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：《计量确认记录》， 编号K16F246306 游标卡尺，校准日期：2020.10.9，确认时间：2020.10.25； 编号B16F130495数显百分表，校准日期：2020.10.9，确认时间：2020.10.25；； 查编号 0440 洛氏硬度计 校准日期：2020.10.9，确认时间：2020.10.25；； 确认记录满足要求。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表：碳纤维断裂伸长率测量过程等过程识别出12个测量过程，其中碳纤维断裂伸长率测量过程为高控过程，2020年新增重要测量过程：抽油杆直径测量，查：抽油杆直径测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查，抽油杆直径测量过程不确定度评定。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查抽油杆直径测量过程对数显千分尺的监视每月进行一次。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2019年6月26日，初次审核开具2个不符合项：“抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的2名内审员未见到培训记录。”涉及GB/T19022-2003标准的6.1.2条款；2020.6.5公司对秦赫艺、张乃鑫进行了内审员培训，提供了记录； “编号 1615222 金相显微镜 校准日期：2018.10.19，未见确认标识。”经确认纠正措施有效，不符合项已经关闭。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备3台件，为强检测量设备已进行检定。 该企业规模小，不是能耗大户，2018年全年能耗：20吨标准煤。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 综合部 质检部 市场部 销售部 生产技术部 | 不列入 |