编    号：0043-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：埃梯梯智慧水务科技有限公司__

审核员:_王常宁__________审核日期： 2020年10月22日 上午至2020年10月23日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，和公司管代魏成涛交谈，对企业建立测量管理体系工作重视，公司近年来加强了测量设备和生产设备的投入，测量管理体系的有效运行和保证测量设备的准确可靠，为企业快速发展提供了很好的保证作用。 企业计量职能部门质检部能履行职责对体系运行进行管理和协调。一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。公司营业执照在2020年10月9日变更，公司名称和地址有所变更。见附件“变更资料”。 | 管理者代表、质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 质检部已组织识别顾客的测量要求11项，其中：“配电柜介电强度试验测量过程”和“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”列为关键测量过程。本次审核新增关键测量过程“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年5月20日发内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意率100%；2020年（1~8）月外部顾客对产品质量满意度最终得分85分。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理者代表、质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量工作质量目标6项，质量目标与计量方针一致。每年年底进行考核。查：2020年（1~9）月各部门计量工作质量目标统计表，均按期完成计划目标。 | 质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。公司有专人负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得较好。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：培训计划2020年4月12日，编号：ATT-CX620-02“GB/T19022测量管理体系手册、程序文件再培训”，有参训人员名单，培训内容、培训考核情况，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否对测量软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件控制程序》。 查：生产车间使用的“激光切割机”自带测量软件，公司未对其测量软件进行识别控制。不符合GB/T19022-2003第6.2.2条款。 | 质管部 | 一般不符合01 |
| 6 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）质检部《进货检验记录》编号:ATT-8.2-01日期2020年8月13日，检验员：王刚；2）《交流低压动力柜例行检验报告》编号：ATT-8.2.4-03，日期2020年6月9日，检验员：王刚；3）《二次供水设备总装过程检验记录》编号：ATT-7.5.1-02，日期2020年6月17日，检验员：王刚。 单位出具的报告信息量基本完整，使用计量单位正确，保存期3年，符合要求。 抽查的三份记录中只有检验员，没有审核人员的信息。 建议：质检部的检验记录中，要有审核人员的签名。 | 质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 建议项 |
| 7 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业计量器具，由温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。抽查：三相多功能电力仪表编号：ATTJC-12，校准日期：2020.09.10,由温州市计量科学研究院进行校准，证书编号：CB200900443；编号36519压力表于2019.12.04由温州市计量科学研究院进行校准，证书编号：CB191204427；编号K180168579游标卡尺于2020年08月10日由深圳华科计量检测技术有限公司校准，证书编号：HKJ20809981。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的6份测量设备溯源证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质检部、生产部 | 否 |
| 8 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质检部和采购部对各自的外部供方建立了《供方资质评价表》、质检部配合采购部编制了《合格供方名录》、《合格供方评价表》。抽查：编号：ATT-7.4，评价序号02，《校准机构校准能力调查表》复评审，对提供测量设备校准服务单位：温州市计量科学研究院资质、校准能力、价格、服务情况进行了评价，评定结论为合格校准供应商。 | 采购部、质检部、生产部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：关键测量过程：无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程，有测量设备的计量确认记录，测量设备配备合理。 抽查：1）编号：36519压力表于2019.12.04由温州市计量科学研究院进行校准，证书编号：CB191204427；2）耐电压测试仪于2020.08.10深圳华科计量检测技术有限公校准，证书编号：HKJ20809980。公司关键测量过程的测量设备均已校准在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 质检部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次新增关键测量过程：“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质检部对已识别的2个关键测量过程做了有效性确认，结果满足要求。2个关键测量过程已进行测量不确定度评定，评定方法正确。见附件：“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”不确定度评定资料。 建议项：继续修改完善公司产品测量要求和测量过程的识别控制表，继续完善测量过程的识别和控制。 | 质检部、生产部 | 建议项 |
| 11 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2020年6月10日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表魏成涛任组长参与审核。内审组对包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内审发现1个不符合项，涉及部门质检部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年8月10日，组织了测量体系管理评审，会议由公司管代魏成涛主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。总经理吕亚军对公司内审和体系运行作了总结。管理评审输出结论为：公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证，符合GB/T 19022-2003标准要求。需要加强的工作：规范测量过程的标准化和测量设备的维护，2020年计划新增一台硬度计。 | 管理者代表、质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程监视统计记录表》显示:2019年12月到2020年10月对“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程监视记录。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度初审开出3项一般不符合项，公司对这3个不符合项及时制定整改计划，采取了纠正措施，1）对未粘贴确认合格证的游标卡尺加贴了合格确认标识；2）公司计量器具台账已对计量器具进行了分类登记；3）生产部已将未进行量值溯源的声级计送校，证书号：HKJ1908190641。经本次审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司对初审中发现的3个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。 | 质检部、办公室、生产部、采购部、销售部、技术部 | 否 |
| 14 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业共有计量器具13 台，能按照计量器具管理要求进行量值溯源。 质检部、生产部、技术部检测记录和工艺文件中，法定计量单位书写规范。 | 质检部、生产部、技术部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书对企业有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内市场企业形象广告宣传；2、企业用于招投标加分。 | 销售部、办公室 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年电耗12万kW/h,折0.0015万吨标准煤，水耗6000吨，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 是否按照GB17167－2006要求配置能源计量设备？ | 4.3.8能源计量器具准确度等级要求 | 总电表、水表由供电局和自来水公司负责配置检定。生产车间配备的次级电能表2级检定合格，满足能源计量器具配备要求。 | 办公室 | 否 |