编号：0128 -2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏伸辰智能仪器有限公司

审核员：  余慧                            审核日期：2020年10月20日~10月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 公司计量管理职能机构品质部。已在企业体系文件中明确规定了管理者和计量职能部门职能。主要承担测量体系的建立和运行管理，负责计量要求的识别和测量过程的识别管理和过程的控制、监视及不合格的处置和改进等。部门及人员的职责在手册和程序文件中也作出了相应规定。 询问相关部门及人员基本清楚本部门计量职能和工作职责。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量 目标 | 查SC/CL -2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及计量工作目标，有具体指标可测量，公司共4项目标，至9月份目标全部完成。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系SC/CL -2020《测量管理手册》和相应的测量管理体系程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业计量管理要求，体系文件有效、受控。经审核和批准发布实施。提供了水表工艺流程图等三级文件，文件经编审批，有日期和受控文件标识，符合要求。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了SC/CL.07-2020测量软件管理控制程序，对软件管理提出要求。 企业目前无在用测量软件。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备的溯源方式？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制的SC/CL.10-2020 测量设备管理程序中规定了对测量设备的管理过程控制要求，编制了《测量设备管理台账》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有32台件测量设备。 抽查：（0-4）MPa压力表编号201110235, SYZ32-80质量法流量检定装置,LBJ15-25水表检定装置均有计量确认标识，并在有效期内。 经现场审核查看，以上的测量设备均处于有效的校准状态，计量确认标识齐全，完好。测量台账信息和证书一致，满足要求。 现场环境满足检定要求。 现场发现XBT15-50水表检定装置上（0-50）℃温度计未进行检定/校准。 | 品质部、 生产部（含车间） | 01 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制SC/CL.08-2020计量管理体系记录控制程序，对测量管理体系所使用记录的修改、删除、标识、储存和管理进行控制。 明确了测量记录管理要求包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 抽查：旋翼式冷水水表检定记录编号PZ-8.1.3-108-01，记录了检验依据:JJG162，规格型号，外观、密封性和示值误差等检测项目，有环境温度和设备等级记录，有检验员马兴彬，核验员杨坚日期2020.8.22。 进货检验记录：名称：密封圈，规格DN15，检验项目：外观、尺寸、硬度，有检测设备和数据记录和检验员签字和日期。 电子远传检验记录编号QR-8.6-02/5记录了批次、型号规格，检测设备编号：6#，基表编号，表读数数据，检验结论：合格，日期：2020.4.19 信息量基本完整，记录清楚，无涂改。符合要求。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业编制了SC/CL.13-2020 测量设备计量确认过程管理控制程序根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证，查见计量确认明细表：提供了重要过程的《计量要求导出和验证记录》。 查：质量法流量检定测量过程的计量要求导出和计量验证记录表。符合要求。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的SC/CL.16-2020测量过程设计和实现控制程序中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别13个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》及《测量过程确认明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 对测量过程分重要和关键测量过程进行管理。抽查了质量法流量检定测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的SC/CL.17-2020测量不确定度管理程序中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了质量法流量检定测量过程，进行了测量不确定度评定，测量不确定度评定方法基本正确，。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制SC/CL.02-2020顾客满意度收集分析控制程序对顾客满意度监视明确要求，目前采取调查表的方式收集用户意见，对顾客进行满意度调查。 企业进和顾客满意统计分析，最终得分94分。总体对产品和服务显示基本满意。 | 销售部 | 否 |
| 11 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的SC/CL.16-2020 测量过程设计和实现控制程序中规定了测量体系监视控制要求，检查了对列入体系管理的重要测量过程按规定的要求进行监视，具体见质量法流量检定测量过程监视记录。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 12 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前暂未出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 13 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的SC/CL.20-2020纠正和预防措施管理程序中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。对内审发现的不符合，制定了纠正措施，并落实。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。目前无强检测量设备。企业的无定量包装产品。 | 品质部、 生产部（含车间） | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 行政部负责企业主要耗能统计交费，企业目前只有一个水表和电表，由供电和供水部门配置。2019年度 用电36000度，水240吨，折算为4.5吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 行政部 |  |