测量设备溯源抽查表

编号：0054-2020

| 企业名称 | 大庆市万恒石油科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 102524 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块3等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.3.29 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 4528 | (50-75)mm | ±0.001mm | 量块3等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.3.29 | √ |
| 生产技术部 | 万能角度尺 | 2386 | 0-320° | ±2＇ | 角度快1级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.3.29 | √ |
| 生产车间 | 钢直尺 | / | 500mm | ±1mm | 线纹米尺 三等 | 哈尔滨永创计量检测有限公司 | 2020.1.21 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | / | (0-200)mm | ±0.02mm | 量块3等 | 哈尔滨永创计量检测有限公司 | 2020.1.21 | √ |
| 生产车间 | 钢卷尺 | / | 3m | ±1mm | 标准钢卷尺 | 哈尔滨永创计量检测有限公司 | 2020.1.21 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 58323 | (0-300)mm | ±0.02mm | 量块3等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.3.29 | √ |
| 生产车间 | 内径百分表 | 1327 | (50-160)mm | ±0.001mm | 百分表检定仪 U=2.3цm(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.3.29 | √ |
| 审核综合意見： 抽查企业8台测量设备送检至有相应资质的苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司和哈尔滨永创计量检测有限公司检定、校准，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 4月8日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |