编号：0189-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 北京瑞拓江南自控设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质保部 | 金属分析仪 | 12119 | I-5000 | Urel=4.2% (k=2) | 铬不锈钢光谱分析用系列标准物质： U=0.0002% (k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20200717 | √ |
| 质保部 | 直读光谱仪 | DA12N15B0234 | M5000 | U=0.002% (k=2) | 光谱分析控制用校正样品（纯铁）： U= 0.0001~0.002 (k=2) 铬不锈钢光谱分析用系列标准物质： U=0.0002% (k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20201019 | √ |
| 质保部 | 三坐标测量机 | 92020482 | 371OM-114 | U=1.8 (K=2) | 量块（125~500）mm 3等 量块（0.5~100）mm 3等 | 天津中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 表面粗糙度仪 | 19002701 | TR200 | Urel=4.2% (k=2) | 校对样板PGN3： 校对样板SS-N21: Urel=2% (k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20201019 | √ |
| 质保部 | 显微维氏硬度仪 | 1801 | HV-1000 | U =3.1% (k=2) | 标准维氏硬度块： Urel=1.1% (k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20200715 | √ |
| 质保部 | 洛氏硬度仪 | 1856 | HR-150A | U=0.9HRC% (k=2) | 洛氏硬度块47.6/63.5/25.8(HRC)：U=0.3cmHRC% (k=2) | 天津中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 里氏硬度仪 | 14091023 | W3602 | U=7HLD (k=2) | 标准里氏硬度块 U=5HLD (k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20191106 | √ |
| 质保部 | 邵氏硬度仪 | 19030724 | LX-A | U=30mN (k=2) | 量块（0.5~100）mm 3等 电子天平 U=0.07g (k=2) | 天津中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 盐雾试验机 | 120037 | 60/90 | 温度：U=0.2 ºC (k=2) 盐雾沉降率： U =0.1Ml/(h·80cm2) (k=2) | 量筒/50Ml U=0.01mL (k=2) 温湿度系统 U =0.1 (k=2) | 天津中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 数显万能试验机 | 160701 | YHS-WE-600B | Urel=0.4% (k=2) | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20200715 | √ |
| 质保部 | 超声波测厚仪 | N775521 | TM-8810 | U=0.06 (K=2) | 量块（0.5~100）mm 3等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20200715 | √ |
| 质保部 | 涂层测厚仪 | 02096389 | AR932 | U=5µm (K=2) | 标准厚度片/(11.7~999)µm: U=0.3µm (K=2) | 天津中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 超声波探伤仪 | FD10061301 | UT600 | U =0.3% (k=2) | 信号发生器： Urel=1.2% (k=2) | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 多用磁粉探伤仪 | 191023 | CDX-111 | Urel=5% (k=2) | 称重传感器： 0.1级 数字式测力仪： Urel=0.7% (k=2) | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 外径千分尺 | 160867 | （400~500）mm | U=1.2µm (k=2) | 平面平晶/ф45mm 1级 数字量仪测量计: Urel=0.48% (k=2) 量块/(5.12~100) 四等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20201019 | √ |
| 质保部 | 内径百分表 | 8058987 | （50~160）mm | U=7µm (k=2) | 光栅式指示表检定仪：U=1.1µm (k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20201019 | √ |
| 质保部 | 内沟槽数显卡尺 | 20040076 | （22~300）mm | U=0.02mm (k=2) | 量块（0.5~100）mm：三等 量块：（10~291.8）mm 四等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20201019 | √ |
| 质保部 | 数显卡尺 | 19022241 | （0~150）mm | U=0.01mm (k=2) | 量块（0.5~100）mm：三等 量块：（10~291.8）mm 四等 数显千分尺（0~25）mm：MPE:±2µm 刀口形直尺： 0级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20201019 | √ |
| 质保部 | 游标万能角度尺 | 30520 | （0~320） | U=1´ (k=2) | 角度量块： 一级 刀口形直尺： 0级 刀口直角尺： 0级 大理石平台： 1级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 质保部 | 游标高度卡尺 | H71927 | (0~600)mm | U=0.04mm (k=2) | 量块：（10~291.8）mm 三等 刀口尺/125mm：直线度≤1.0µm 杠杆千分表（0~0.2）mm：1级 量块：（125~500）mm 3等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 20200417 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司测量设备统一由质保部送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，测量设备的校准证书由各部门自行保存。 根据外部检定/校准和内部校准/检定情况的检查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年10月26日~27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |