编 号：0202-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | DN500金属软管水压试验 | 被测参数要求(含公差) | 压力（3.75-4.25）MPa |
| 被测参数要求识别依据文件 | JSHT/-01《DN500金属软管水压试验测量过程控制规范》 |
| 计量要求导出方法：1. 测量参数公差范围：T=0.5MPa
2. 测量设备的最大允许误差：T/3=0.5MPa/3=0.17MPa
3. 测量设备校准不确定度推导： *U*95允 ≤ /3 = 0.17MPa/3 =0.06MPa
4. 被测参数测量范围：技术要求压力（3.75-4.25）MPa，则选择测量范围为（0-6）MPa的压力表进行测量。
 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 检定证书编号 | 检定日期 |
| 压力表08058773 | （0-10）MPa | ±0.16MPa | YT-H-2020-0520220 | 2020.05.19 |
| 计量验证记录：测量设备的测量范围为（0-10)MPa，满足导出计量要求测量范围（3.75-4.25）MPa的要求;测量设备的最大允许误差为0.16MPa，满足导出计量要求最大允许误差0.17MPa的要求;验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字：张军平 验证日期： 2020 年10月26日 |
| 认证审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备经校准；
5. 测量设备验证方法正确。

审核员意见：企业代表签字： 审核日期：2020年10月31日 |