**测量设备溯源抽查表**

编号：0203-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏润明机械设备有限公司 | | | | | 审核员 | 焦秀伟 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 压力表 | 11148531 | Y-100（0～2.5）MPa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 12071048 | （0～300）mm | ±0.02mm | 量块4等  刀口形直尺1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 90925667 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块4等  刀口形直尺1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 压力表 | 0578219 | Y-100（0～10.0）MPa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 压力表 | 03299571 | Y-100（0～6.0）MPa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 压力表 | 03274169 | Y-100（0～6.0）MPa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 钢直尺 | / | 1000mm | ±0.2mm | 三等标准金属线纹尺三等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 质量部 | 压力表 | 0806180 | Y-100（0～1.6）MPa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 车间 | 钢卷尺 | / | 5m | ±1mm | 钢卷尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 质量部 | 万能角度尺 | 4-12040515 | （0-320）° | ±2′ | 角度块2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.28 | √ |
| 审核综合意見：  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准，抽查10份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年 11 月 1日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |