编号：0205-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏百事得波纹管有限公司 | | | | | 审核员 | 武秀云 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级  /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 卷尺 | / | （0～30）m | ±(0.1+0.1L) | 标准钢卷尺（50m）：一级/读数显微镜：0.01mm | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月26日 | √ |
| 质量部 | 涂层测厚仪 | / | TC-980  (0～1300)μm | ±（3%+2μm) | 量块：四等 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月26日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 608129 | (0～150)mm | 示值误差:±0.02mm | 量块：5等 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月26日 | √ |
| 质量部 | 红外线测温仪 | / | PM6530(-50～800)℃ | (0.3～1)% | 一等标准热电偶：1.1℃ | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月26日 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 06024437 | Y-100  (0～6.0)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月24日 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 03059310 | Y-100  (0～4.0)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月24日 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 10089196 | Y-100  (0～2.5)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月24日 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | HC6654 | Y-100  (0～1.0)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月24日 | √ |
| 生产车间 | 丙烷压力表 | / | Y-60  (0～2.5)MPa | 2.5级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月24日 | √ |
| 生产车间 | 丙烷压力表 | / | Y-60  (0～0.25)MPa | 2.5级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年9月24日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  抽查企业10台计量设备，均送至有相应资质的机构姜堰区产品质量综合检验检测中心检定/校准， 检定机构出具检定/校准证书量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年 10月 27日 ~ 10 月 28日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |