[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0195-2020
审核员现场审核记录

企业名称:中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司
审核员：  俞军                   审核日期： 2020年10月26 日 ~ 10月28 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查计划经营部计量职能涵盖：计划、统计、顾客服务管理和定量包装产品的仓储管理。

查运行三部、四部、化工运行部计量职责12包括：建立计量设备、器具的基础台账，对计量设备、器具的使用情况进行全过程跟踪；生产过程计量数据的统计、审核、上报，对超差数据进行调查、分析。

电仪中心职责包括：计量维护设备的全过程动态管理。
	计划经营部/运行三部/运行四部/化工运行部/电仪中心
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。


	5.2顾客为关注焦点
	运行三部运行四部部已识别测量过程1241项，其中安全类526项、能源管理162项、贸易结算7项、工艺过程控制546项。测量过程都经过计量验证，满足顾客的测量要求。


	运行三部/运行四部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。


	5.3质量目标
	电仪中心根据企业总的质量目标分解本部门的质量目标。 
	电仪中心
	否

	4
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业建立最高标准装置，其他测量设备送河北省计量监督检测研究院检定校准。

查运行四部编号为MA214-001111、MA214-001119气体检测报警仪2020年04月09日检定合格。查化工运行部编号为D064-6CL定量包装秤，2020年05月02日检定0.5级合格，溯源至河北省计量监督检测研究院重力式自动装料衡器检定装置，计量标准证书号【2019】冀量标法证字第068号。


	运行三部/运行四部/化工运行部

	否

	5
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	运行三部已识别测量过程355项，其中质量管理测量要求171项、能源管理34项、安全环保测量过程150项，测量过程都经过计量验证，满足顾客的测量要求。

运行三部共建立贸易结算高度测量过程7个，其中测量过程编号为SJZCL-213002003为聚丙烯定量包聚丙烯电子抽检测量过程，电子复检秤出厂编号为CE19043-CFJ.LB-1，量程（0-25）kg。
查检定证书编号为HYQB20-00599号,测量设备编号为CE19043-CFJ.LB-1电子复检秤,检定日期2020年09月16日，有效期至2021年03月15日，查测量过程和计量确认一览表检定校准日期为2020年03月17日，未及时更新。现场立即整改。

查运行四部：编号为MA214-001111、MA214-001119气体检测报警仪2020年04月09日检定合格，使用25.02*10-6 umol/mol标气开展计量确认工作。检查结果符合JJG695-2019检定规程和测量过程要求

查电仪中心查器具编号DPI610 61012602压力校验仪，河北省计量监督检测研究院出具的检定证书检定日期2020年04月14日，有效日期2021年04年13日。

	运行三部/运行四部/化工运行部/发展规划处/电仪中心


	否

否



	6
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	查电仪中心；使用标气钢瓶号74103194，组分含量：25.02*10-6 umol/mol现场校准出厂编号为：B201B143、B204B146硫化氢气体检测报警仪；显示分别为28.4和20umol/mol。示值误差大于JJG 695-2019规程要求的±2umol/mol或±10%允许范围。现场立即整改

公司稳步推进测量过程的期间核查工作，重点关注管输原油进厂、产品出厂等监控工作，确保产品“质优量足”。                 

现场验证运行三部二套聚丙烯定量包装计量数据：  
  （1）抽查10只包装袋分别在2台抽查秤称重；
  （2）抽查13袋聚丙烯产品分别在2台抽查秤重复检测。   

	电仪中心

运行三部


	否


	7
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？


	7.3.1测量不确定度
	查聚合切片大包装复检聚合切片大包装复检测量过程测量不确定度评定方法正确。
	化工运行部

	否



	8
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求


	企业配备进出公司重要电能表配备为0.2s级，部分电能表0.5s级，其他0.5级。

查电仪中心

编号为2018062641168、391520116810由河北省计量监督检测研究院出具的检定证书，检定结果分别为符合1级和2级，为进行计量确认，不能满足公司能源计量器具配备的要求（贸易结算符合0.5级）。

立即整改。
	电仪中心
	否

	9
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	石家庄炼化分公司外供电能表，计量器具为三相三线电子多功能电能表，出厂编号20060515040042，生产厂家长沙威胜电子有限公司，检定日期2020年09月21日，有效期至2025年09月20日，证书编号DCND20-00187，检定机构河北省计量监督检测研究院。
	检验计量中心
	否

	10
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。

查计划经营部2020年计量纠纷差量投诉台账4项纠纷处理情况，处理过程计划经营部组织计量、质量等相关单位共同全程参与，有过程、数据和处理结论。
	计划经营部
	否


 6 / 6

