编     号：0195-2020

现场审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

审核员：叶明         审核日期：2020年10月26日 上午至2020年10月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？测量体系涉及的人员是否清楚自己的职责？ 是否有管理手册或相应的程序文件？是否受控? | 5.1计量职能 | 询问安全环保部（陈志军）在体系运行中的相应职责：报警仪、环保监测、职业健康的管理、外部检测机构的资质评价；查资源管理部对相关部门的岗位职责修订，抽查生产技术部专业技术管理岗位中明确了计量管理的职责。 询问运行二部的职责：计量仪表的监控、周期检定、物料/能源数据的可靠等，职责较清楚。 | 安全环保部 资源管理部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 物资采购中心 | 否 |
| 2 | 查找企业在生产运营、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求，是否了解并满足顾客的计量要求，请提供满足顾客要求的证据。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查运行一部、运行二部、运行五部、检验计量中心对工艺卡片中温度、压力、液位、报警仪等测量要求导出的计量要求，符合导出方法。 | 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标？是否经最高管理者批准？是否分解到各部门？是否有具体指标？是否可测量？是否按部门进行审核和考核？有无考核记录？ | 5.3质量目标 | 查运行一部质量目标分解：强检率100%等目标全部完成，并制定相应的措施，对未完成的要求进行考核。 查运行二部质量目标分解：强检率100%等目标全部完成，并制定相应的措施，对未完成的要求进行考核。 查安环部年初制定的检测计划、控制指标，抽查SO2和H2S的实测值均未超标。 查检验计量中心质量目标完成情况，结果较好，并对存在问题进行了考核。 | 安全环保部 资源管理部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 | 否 |
| 4 | 部门人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查计量检验中心体系培训16次、培训人员取得内审员资格。 查资源管理部培训进度与培训内容与培训计划相近。培训效果良好。 查运行一部、运行二部、运行五部、检验计量中心人员对计量确认的理解及不确定度的评定方法，回答较好。 | 安全环保部 资源管理部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查公司测量管理体系文件，共编制了相关程序文件5个，程序已发布且现行有效。 | 企管部 生产技术部 检验计量中心 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 外部供方有无资质？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 6.4 外部供方 | 查安全环保部外部检测机构北京燕山职防所的资质证书有效期至2020年9月12日，后提供国家卫生健康委员会公告（2019年第7号）中明确有效期延至2020年12月31日。 查安全环保部使用第三方检测机构河北众智环境检测公司，其资质证书号150312340266，有效期至2021年11月30日。 查2#制氢装置强检压力表18123762，检定日期为2020年10月，检定单位填写河北省计量监督检测研究院，检定证书号和检定类别均未填，实际检定单位为检验计量中心。经与受审核单位沟通后，已安排整改。 | 安全环保部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 物资采购中心 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1 计量确认 | 查高度控制测量过程（1#催化沉降器压力）的计量验证记录，其中测量设备的允许误差采用了该测量过程的不确定度换算得到0.00046MPa，未采用测量设备的计量特性0.0003MPa与计量要求进行验证。经与受审核单位沟通后，已安排整改。 查运行五部17062FM-052便携式报警仪，报警仪报警设定值为10ppm、20ppm，与公司报警值设定要求不一致,使用单位未完成计量确认工作。经与受审核单位沟通后，已安排整改。 | 安全环保部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 物资采购中心 | 否 |
| 8 | 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查运行一部共249个测量过程，高度测量过程3个，并对1#催化装置再生器压力测量过程进行了有效性确认，编制了高度控制规范及监视控制图。 查运行二部共547个测量过程，高度测量过程5个，并对1#制氢装置D103汽包压力测量过程进行了有效性确认，编制了高度控制规范及监视控制图。 查运行五部共535个测量过程，高度测量过程15个，并对冷高压分离器D105压力测量过程进行了有效性确认，编制了高度控制规范及监视控制图。 | 运行一部 运行二部 运行五部 | 否 |
| 9 | 抽查高度控制测量过程的不确定度评定方法是否正确？ 抽查测量设备是否按期检定？ 法制计量单位使用情况？强制检定执行情况？ | 7.3.1 测量不确定度 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 查安全环保部19/02U2-069、19/02UW-046便携式报警仪检定日期为2020/8/10，检定合格。 查运行一部201808278W01234硫化氢报警仪检定日期2020/9/16，检定合格。 查运行二部MX4三合一气体检测报警仪检定日期2020/6/15，检定合格。 查运行五部A级压力表16.12.1223，检定日期2020/8/7，检定合格。 查化工品库房和危化品库房，无计量器台帐，出厂编号B525086020的电子秤和编号562-AT-00005的报警仪，无检定证书。 | 安全环保部 资源管理部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 物资采购中心 | 不符合02 |
| 10 | 部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.3不合格控制 8.4改进 | 查公司第一次内审发现50个问题，到相关部门验证均已整改完成。 | 安全环保部 资源管理部 运行一部 运行二部 运行五部 检验计量中心 物资采购中心 | 否 |