[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0153-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：台州瑞格机电工业有限公司   
审核员：  吴素平                               审核日期：2020年10月23日-24日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年09月4日、5日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出两个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭；2020年10月10日进行了管理评审，会议由公司的总经理、管理者代表江惟峰主持，各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。
	管理层
质量部
行政部

	否

	2
	查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。客户在质量方面的投诉，今年4月份至9月份，共197起，有相当一部分是顾客的抱怨，还有外观、标识、粗糙度、材料等方面，没有因测量设备失准而造成产品质量问题的，质量部设置了专人负责对外部顾客投诉的处理。每一起投诉都有对投诉的处理情况及相应的纠正及纠正措施 。
	质量部
	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及三项质量目标，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年由质量部统计、考核，今年9月份进行了统计，都均能达标，完成情况较好。 
	质量部
行政部

	否

	4
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业在一年内未有新增重要测量过程。检查质量部的《关键测量过程一览表》及产品标准，但未将产品（拨叉）的喷钼层厚度检测过程、孔隙检测过程未识别出来，不满足标准7.2.2条款要求。查看了已识别的16个测量过程中抽查了关键测量过程：原材料成分C含量检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见原材料成分C含量检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《原材料成分C含量检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《原材料成分C含量检测过程监视统计记录表》及《原材料成分C含量检测过程质控图》。
	质量部
	次要不符合项
01

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
 
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中发现的两个不符合项：

1）、检查质量部的《测量过程及控制一览表》，抽查关键测量过程锻压温度控制未见测量过程监视记录，不符合GB/T19022-2003标准中  8.2.4条款要求。 
企业提供了采取的纠正措施： 企业提供了7月份的同步器外摩擦环精锻加工的《检验记录》，技术要求1000℃±50℃，实际检测980℃，并提供了红外测温仪的校准证书，校准日期2019.11.21,有效期至2020.11.20.满足要求。
2）、查实验室现场在用的编号7155的标准显微硬度块（731HV1），检定日期2017.6.20，有效期至2018.6.19,已过期，仍在使用，未更换新的标准硬度块，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款要求。
企业采取的纠正措施：提供了编号7019,标准显微硬度块，(740HV1), 莱州华银试验仪器有限公司的检定证书，检定日期2020年5月5日，有效期至2021年5月4日，满足要求。
上年审核确定的两个不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。
	质量部
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质量部

	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业强制检定器具9台件，主要用于安全防护的压力表，均在有效期内使用。抽查质量部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。
	质量部
行政部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、顾客的要求及企业内部的管理提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
	质量部
行政部

	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	质量部
行政部

	否


 2 / 2

