编    号：0172-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2020年10月26日-27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2019年8月20日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司所有部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符项，到目前已完成不符合项整改。并验证关闭。 企业于2020年9月11日开展了管理评审，会议由最高管理者总经理罗胤豪主持，管代及相关职能部门汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层 品质部 人事 行政部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。客户在质量方面的投诉，今年3月2日份至10月20日，共49起，主要是洁净度、木托板的损坏方面，没有因测量设备失准而造成产品质量问题的，品质部设置了专人负责对外部顾客投诉的处理。每一起投诉都有对投诉的处理情况及相应的纠正及纠正措施 。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及三项质量目标，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年由品质部统计、考核，今年9月份进行了统计，都均能达标，完成情况较好。 | 品质部 人事 行政部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的 板材厚度检测 、抗压测量过程 、成品重量 、成品尺寸 成品温度控制测试、高温抗压 低温抗压7个关键测量过程中，抽查了关键测量过程：成品的尺寸检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见成品的尺寸检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《成品的尺寸检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《成品的尺寸检测过程监视统计记录表》及《成品的尺寸检测过程质控图》。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 查：品质部在用的量程1000 mm的游标卡尺，未见计量确认合格标识， 不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识。 企业采取的纠正措施：编号JOY-070.9-1107039, 量程(0-1000) mm的游标卡尺，有计量确认合格标识，计量确认日期2020.1.14，有效期至2021.1.13，确认人宋峰，并提供了内部相关人员对标准中6.2.4条款的培训记录及培训签到表，满足要求。 上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业强制检定器具16台件，主要用于安全防护的压力表，均在有效期内使用。抽查品质部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 | 品质部 人事 行政部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、顾客的要求及企业内部的管理提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 品质部 行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 品质部 人事 行政部 | 否 |