

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：宁波喜悦智行科技股份有限公司

编 号： 0172-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0172-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 企业联系人 | 毛燕利 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0535 | 证书有效期 | 2024-11-18 |
| 监督审核次数 | 第一次年度监督审核 | 本次监督时间 | 2020.10.(26 -27) |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026林 兵ISC-59501 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品质部、采购部人事行政部销售部、生产部（生产车间） |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年初审以来一年内运行情况，宁波喜悦智行科技股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门及生产车间，该企业主要耗能为电、水；企业能源计量器具（水、电计量器具）均在检定有效期内使用，年耗标煤529.56吨，不是重点耗能企业，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。审核组重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原辅料进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品质量性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业于2019年8月20日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司所有部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符项，到目前已完成不符合项整改。并验证关闭。企业于2020年9月11日开展了管理评审，会议由最高管理者总经理罗胤豪主持，管代及相关职能部门汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的板材厚度检测 、抗压测量过程 、成品重量检测、成品尺寸检测、成品试验中温度控制、高温抗压检测、低温抗压检测等关键测量过程中，抽查了关键测量过程：成品的尺寸检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见成品的尺寸检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《成品的尺寸检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《成品的尺寸检测过程监视统计记录表》及《成品的尺寸检测过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个次要不符合项：查：品质部在用的量程1000 mm的游标卡尺，未见计量确认合格标识，不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识。

企业采取的纠正措施：编号JOY-070.9-1107039, 量程(0-1000) mm的游标卡尺，张贴了计量确认合格标识，计量确认日期2020.1.14，有效期至2021.1.13，确认人宋峰，并提供了内部相关人员对标准中6.2.4条款的培训记录及培训签到表，满足要求。

上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。客户在质量方面的投诉，今年3月2日至10月20日，共49起，主要是洁净度、木托板的损坏方面，没有因测量设备失准而造成产品质量问题的，品质部设置了专人负责对外部顾客投诉的处理。每一起投诉都有对投诉的处理情况及相应的纠正及纠正措施 。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及三项质量目标，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每年由品质部统计、考核，今年9月份进行了统计，都均能达标，完成情况较好,符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、顾客的要求及企业内部的管理提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合项。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年10月26日-27日对宁波喜悦智行科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，宁波喜悦智行科技股份有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：