编号：0158-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南方智水科技有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品质管理部 | 超声波测厚仪 | MT0117072009 | MT160 | ±（0.01+H/200）mm | 量块4等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019.12.9 | √ |
| 品质管理部 | 外径千分尺 | 154161 | （25-50）mm | ±4um | 量块4等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.6.8 | √ |
| 品质管理部 | 压力变送器 | LA00B525128 | PMC51-MXF9/0 | ±0.15% | 压力校验仪0.05级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.7.28 | √ |
| 品质管理部 | 外径千分尺 | 154161 | （25-50）mm | ±4um | 量块3等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.6.8 | √ |
| 品质管理部 | 耐压测试仪 | NFDB-11-002 | VG2672C | ±5% | 耐电压测试仪校准装置MPE:V:±0.2% | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019.12.9 | √ |
| 品质管理部 | 耐震压力表 | 200421209 | 0-40MPa | 1.6级 | 精密压力表0.05级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.6.8 | √ |
| 品质管理部 | 数字式电量表 | 190218321 | DP3 | ACV:Urel=0.2%K=2 | 多功能校准源ACV:±0.021% | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019.12.9 | √ |
| 品质管理部 | 接地电阻测试仪 | 803190 | VG2678 | Urel=0.5%K=2 | 交直流标准电阻器直流：0.05级交流0.1级 | 中测测试科技（杭州）有限公司  | 2019.12.9 | √ |
| 生产中心 | 压力表 | 16010373632 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.05级 | 杭州市余杭区质量计量监测中心 | 2020.5.11 | √ |
| 审核综合意見：查该公司的测量设备台帐，测量设备送中测测试科技（杭州）有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心检定、校准，抽查9台测量设备，经查其检定校准证书 ，填写规范，量值溯源符合要求。 |
| 审核日期： 2020年10月30日 上午至2020年11月01日 下午 (共2.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**