编    号：0158-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：南方智水科技有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期2020年10月30日-11月01日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：生产车间：306B工作用红外辐射温度计，校准日期2019.12.18,有效期至2020.12.17; 1.6级，(0-16) MPa耐震压力表200409203，校准日期2020.6.8,有效期至2020.12.7；品质管理部的编号19022101，型号XY194U-3X4三相智能电压表，校准日期2019.12.9,有效期至2020.12.8；编号191123-6907,型号IN48-DP3 交流数字电流表，校准日期2019.12.9，有效期至2020.12.8，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 检查生产中心（仓库）现场在用的编号 NFFM-35-009，Ⅲ级的TGT-1000A型的台秤（制造单位：金华市东方巨龙衡器公司），已超过校准有效期，未及时溯源送检，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款的要求。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质 管理部 生产中心 | 次要 不符合项01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程，原材料壁厚测量、成品出水压力测量、噪声测量、绝缘电阻检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（超声波测厚仪、压力变送器、声级计、绝缘电阻测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见成品出水压力测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质 管理部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的9个关键测量过程，抽查了关键测量过程：成品出水压力测量过程，编写了控制规范（KG/NB G07-03-001-2019），一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见成品出水压力测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《成品出水压力测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《成品出水压力测量过程监视统计记录表》及《成品出水压力测量过程质控图》，符合标准的要求。 | 生产中心 品质 管理部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了关键的测量过程：成品出水压力测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《成品出水压力测量过程监视统计记录表》及《成品出水压力测量过程质控图》。 | 品质 管理部 生产中心 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年10月16日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2019年10月20日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理刘攀主持，由管代江煌亭汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 品质 管理部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的两个不符合项： 1.检查品质管理部的《测量过程及控制一览表》，发现未对GB T 26003-2010 《无负压管网增压稳流给水设备》7.5.3条款“设备电气性能中接地绝缘电阻及相间绝缘电阻”测量过程进行识别，不符合GB/T19022-2003标准5.2 条款。 企业采取的纠正措施：设备电气性能中接地绝缘电阻及相间绝缘电阻测量过程（顾客要求）已识别，纳入了NB/CL02-07-03《关键测量过程一览表》管理了，提供《计量确认过程验证记录表》，满足要求。 2.检查生产车间的管材专用光纤激光切割机的加工测量软件，未纳入测量软件台帐管理，不符合GB/T19022-2003标准 6.2.2 条款。 企业采取的纠正措施：将管材专用光纤激光切割机的加工测量软件，纳入了测量软件台帐管理，并对测量软件进行了确认和评价，提供了《测量软件确认清单》及《软件验证记录表》，软件验证日期2019.12.1， 满足要求。 上年初审确定的两个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 品质 管理部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具，主要是用于安全防护的压力表二只，已检定，且在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 品质 管理部 生产中心 精益 管理部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及4项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每月由人才发展部统计、考核，已统计至9月份，均能达标。 | 人才 发展部 |  |
| 9 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 6.1人力资源 | 抽查了企业制定的2020年测量管理体系员工培训计划表共122项，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，涉及到测量管理体系的培训共一项，关于测量设备的使用方法，品质管理部全体12 人参加，8月31日的R-NF-DB-352-A0《培训效果评估表》有培训签到表，有培训记录，通过口头提问的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。 | 人才 发展部 （培训） |  |
| 10 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查质量检验记录：R-NF-DB-26《原材料检验记录》、订单号2S 20-0983《泵组装配过程检验记录》、2009081490《供水设备出厂检验表》检验项目、检验要求、检验依据、检验结论、检验日期,齐全、完整，满足要求，保存10年。 | 生产中心 品质 管理部 |  |
| 11 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了Q/XY G07002-10-2019《外部方控制程序》，精益管理部和品质部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。校准单位无增加。 | 精益 管理部 品质 管理部 |  |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标等。 | 营销中心 |  |
| 13 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构变更情况：企业2020年07月18日，对法定代表人进行了变更：由“黄利军”变更为“刘攀”，2020年10月15日，公司名称进行了变更：由“南方泵业智水（杭州）科技有限公司”变更为“南方智水科技有限公司”，因此需要对认证证书进行变更。详见《认证信息变更申请书》和《认证信息确认表》。 | 精益 管理部 |  |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；年度合计约耗能97.8吨标煤，不是重点耗能企业。 | 精益 管理部 |  |
| 15 | 安全环保控制 |  | 企业提供环境因素检测报告：检测单位：浙江格临检测股份有限公司，报告编号：200831Z004、200831S001、200831Q002、200831Q003、检测日期：2020.07.22，对噪声、废水、有组织废气、无组织废气进行了检测； 检测结果在限值范围内； 企业提供了特种设备登记管理台帐共15台，每年委托第三方对特种设备进行检验； 抽查了检验报告；1、 特种设备桥式起重机，出厂编号14501，下次检验日期2020年12月，检验单位：杭州市特种设备检测研究院；2、内燃平衡重式叉车，出厂编号010301J5510，下次检验日期2021年3月，检验单位：杭州市特种设备检测研究院；均在有效期内使用。 | 精益 管理部 |  |