[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0200-2019
现场审核记录二

客户名称：宁波欧美光源科技有限公司
审核员：      陈婧                        审核日期：2020年10月28日 - 10月29日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？ 

是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量

职能
	询问品质技术部、生产服务部、采购部、财务部、管理部、销售部等相关人员，基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	质技术部

生产服务部

采购部财务部管理部销售部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？

是否提供满足顾客要求的证据？


	5.2
以顾客为关注焦点 
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了15个重要测量过程。
	品质技术部

生产服务部

采购部销售部 
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3

质量

目标
	企业编制的OM/CM -2019《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及五项质量目标，目标可测量，由品质技术部负责统计、考核。
	品质技术部

生产服务部

采购部销售部 
	否

	4
	程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制的 17个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。

查：产品执行标准GB/T 17262-2011 《单端荧光灯 性能要求》，GB 16843-2008 《单端荧光灯的安全要求》现行有效、受控。       
	品质技术部

生产服务部
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制的OM/CM -2019《测量管理手册》规定了对于外部提供与测量设备配套的软件，须进行登帐管理；对于本公司编程的软件，除须进行登帐管理外，在起用前须进行有效性确认，该确认工作由软件编制人员及品质技术部一同负责确认。品质技术部负责对测量软件管理的归口管理部门。企业暂无测量软件。
	品质技术部
	否

	6
	企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3

记录
	企业编制了OM/CX 002-2019《记录控制程序》，品质技术部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，并负责记录的填写和保管。 

查：《出货检验报告》，产品型号：H27W 5000K 四方针，抽检样本：80PCS，填写日期：2020年07月31日，检验人：胡舜亚。

查：《来料检验报告-玻璃管》，规格：18-18.7 1.03-1.08 770长，品名：无铅玻璃，填写日期：2020年07月17日，检验人：胡舜亚。

查：《进料检验报告-包装》，来料型号：H11W鑫飞悦，抽检样本：315PCS，填写日期：2020年07月30日，检验人：胡舜亚。

查品质技术部提供的OM/QP-010-09《汞含量质量控制逐检记录表》中，抽测时间2020.6.22 ，参照标准为Q/OM3214，抽测结果：汞重三次称重的平均值为4.897mg，实经检查核实，参照标准应为Q/OM3211《注汞作业指导书》，规定汞重上限为4.8mg”,记录上的负责人、审核人均未签字，不满足记录的要求。
	品质技术部
	次要
不符合项
01

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性


	企业编制了OM/CX 010-2019 《测量设备标识控制程序》，程序中规定品质技术部负责测量设备标记的归口管理；计量管理人员应对所有测量设备进行确认状态的标识，保证所有测量设备都有牢固耐久的标签、代码或其他标识标明其确认状态；使用部门负责标识的日常管理，计量管理人员负责监督、跟踪。编制了OM/CX 014-2019《测量环境和数据修正控制程序》，企业的品质技术部检测室测量设备使用环境条件满足要求，不需要修正。
企业有测量设备台账，测量设备台帐共15台已对测量设备进行A、B级分类管理。 

企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准，

查：变频交流电源，型号规格：VPS1005，校准日期2019年11月21日，证书编号：31XJ18004748-0009，校准单位：苏州朗博校准检测有限公司。

查：数显卡尺，型号规格：0~150mm/0.01mm，校准日期2019年11月21日，证书编号：31XJ18004672-0003，校准单位：苏州朗博校准检测有限公司。

抽查了生产服务部的封排车间天平室的环境要求-温度、湿度、防震动等达不到电子天平的使用环境要求不满足标准6.3.2条款的要求。
	品质技术部

生产服务部
	次要
不符合项
02


	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的OM/CX 013-2019《外部供方和委外服务控制程序》规定了采购部负责，相关部门配合测量设备外购供方的选择、评价等质量控制。品质技术部负责测量设备委外检定或校准等外来服务以及供方的选择评价。编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查评价表》，《外服务方评价表》等。抽查其中对提供计量校准报告的苏州朗博校准检测有限公司进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，符合要求。
	采购部品质技术部
	否

	9
	测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ 
	7.2.3测量过程的实现

7.2.4测量过程的记录


	企业编制了OM/CX 012-2019 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了品质技术部选择、设计和确定需要实施连续控制的关键测量过程；品质技术部确定关键测量过程的测量过程参数与控制；生产服务部和品质技术部负责测量过程参数控制的实施；品质技术部对测量过程参数累计数据进行统计分析。

按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。

抽查一个重要测量过程：灯管汞量称重过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。
	品质技术部

生产服务部
	否

	10
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3

测量不确定度
	企业编制的OM/CX 015-2019  《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了灯管汞量称重过程，进行了不确定度评定，方法正确。见附件。
	品质技术部

生产服务部
	否

	11
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制的OM/CX 004-2019《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定品质技术部负责组织内部顾客满意度信息汇总和分析；生产服务部、采购部、销售部、管理部等部门配合品质技术部提供顾客满意度信息；内外部顾客满意度信息（质量、美观、服务、价格）由供销科负责进行汇总和分析；生产科负责顾客产品质量投诉的受理、分析、处理。2020年度进行了顾客满意度调查，满意度目标值85%，满意度为85.5%，满意度符合公司目标要求。
	生产服务部

品质技术部

采购部销售部管理部
	否

	12
	是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了OM/CX 016-2019《内部审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；品质技术部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查重要测量过程为“灯管汞量称重过程”。
	品质技术部
	否

	13
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了OM/CX 011-2019 《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正；不合格测量过程的控制；不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。
	品质技术部

生产服务部
	否

	14
	如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制的OM/CX 017-2019《纠正措施和预防措施控制程序》，规定了品质技术部是测量管理体系纠正措施和预防措施的归口管理部门。各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
	品质技术部
	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强检计量器具，无定量包装产品。
	生产服务部

品质技术部

采购部管理部
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表和电表的消耗数值。2020年度1-9月份所用电、水年耗92.17吨标煤，不是重点耗能企业。
	财务部
	否

	17
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	查企业在用1台曳引式货梯，设备品种：曳引式载货电梯，登记证编号：梯12浙B02547（11），报告编号：TD-2019-19807,检验结果为合格；下次检验日期：2021年05月，检验单位为宁波市特种设备检验研究院。

厂界环境噪声小，对周边无影响。
	管理部
	否


 7 / 7

