编    号：0063-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：临沂东立塑胶建材有限公司

审核员：  吴素平                                             审核日期2020年12月（07-08）日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检查技术质量部《测量设备台帐》共30台件，抽查技术质量部及生产车间现场使用的测量设备：编号141118，型号(50-125)mm的π尺，校准日期2020.9.30,有效期至2021.9.29; 出厂编号14341，XHW-20微机控制环刚度试验机，校准日期2020.9.30,有效期至2021.9.29；编号692442900107，0-10m米尺Ⅱ级，校准日期2020.9.30,有效期至2021.9.29；编号YE0300565,1.6级的0-10MPa压力表，校准日期2020.9.30,有效期至2021.3.29，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定、校准证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术 质量部 综合部 生产部 生产车间 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，管材壁厚检验测量过程、管材断裂伸长率测试、管材外径尺寸测量、管材长度尺寸测量、静液压强度试验、熔体流动速率测试等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（外径千分尺、拉力试验机、π尺、静液压试验机、熔体流动速率测定仪、天平等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技术 质量部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了已识别的重要测量过程，查看了管材壁厚检验测量过程、原料熔体流动速率测试过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：原料熔体流动速率测试过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见原料熔体流动速率测试过程《测量过程控制检查表》及附件《原料熔体流动速率测试过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 技术 质量部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了原料熔体流动速率测试过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《原料熔体流动速率测试过程监视统计记录表》及《原料熔体流动速率测试过程质控图》。 | 技术 质量部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年3月20日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，内审中未发现不符合项。2020年4月1日进行了管理评审，会议由公司总经理韩国主持，管代王爱国及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 技术 质量部 综合部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合项。 | 技术 质量部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业无强制检定器具。 | 技术 质量部 生产部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查LYDL/CLSC-2017《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，技术质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 技术 质量部 |  |
| 9 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了LYDL/CLCX-12-2017《外部方控制程序》，技术质量部和采购部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。检定、校准机构未增减。 | 技术 质量部 采购部 |  |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于开发市场及等招产品投标加分。 | 综合部 销售部 |  |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构没有任何变更。 | 综合部 |  |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电；2020年1月- 11月合计约耗能87.76吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合部 |  |
| 13 | 安全环保控制 |  | 企业提供环境因素检测报告：检测单位：山东山川环保技术服务有限公司，报告编号：SC2020070703A号、对环境空气和废气、噪声进行了检测,检测日期2020年7月7日,检测结果在限值范围内.，满足要求。 企业的特种设备每年委托第三方进行检验。抽查编号130114，电动单梁起重机，检验日期2020年6月28日，下次检验日期2022年6月，检验结论合格；曳引与强制驱动乘客电梯，检验日期2020年3月19日，下次检验日期2021年3月，检验结论合格，检验机构：山东省特种设备检验研究院临沂分院的检验报告，符合要求。 | 综合部 |  |