编号：0118-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东独厚管业有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 电子天平 | G60905164 | KD-CN  60091 | Ⅱ级 | F2砝码 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.9.19 | √ |
| 质检部 | 熔体流动速率测定仪 | 291 | XR-400GM | 温度±0.5℃  速率 U=0.30g/10min k=2 | 电子天平Ι级  标准物质U=0.15g/min k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.9.19 | √ |
| 质检部 | π尺 | DH-02 | (900-1200)mm | ±0.02mm | 标准钢卷尺Ι级  读数显微镜  ꓫ50倍 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.9.19 | √ |
| 质检部 | 静液压  试验机 | DH-04 | HLGK-  Y100-2 | ±0.5%FS | 精密压力表  0.25级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.9.19 | √ |
| 质检部 | 拉力  试验机 | 201808 | （0-20）kN | ±1% | 标准测力仪  0.1级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.9.19 | √ |
| 质检部 | 数显  卡尺 | AN521 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块5等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.9.19 | √ |
| 质检部 | 温湿度计 | DH-06 | / | ±2℃  ±5%RH | 精密露点仪  温湿度  检定箱  ±0.2℃ ±1%RH | 安正计量检测有限公司 | 2020.8.14 | √ |
| 审核综合意見：  查该公司《测量设备台账》，测量设备送江苏银河计量检测有限公司检定校准机构检定／校准，抽7台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年11月06日 上午至2020年11月06日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**