|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 审核员 | 侯丽、柳露露 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 计量部 | 压力模块 | SDP181002 | （0-1.6MPa） | 0.05级 | 0.01级 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.6.18 | √ |
| 计量部 | 数字压力校验仪 | 710038190503 | （0-6MPa） | 0.05级 | 0.01级 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.6.18 | √ |
| 计量部 | 可燃气体检测报警器 | 130604530 | DF-700 | ≤±5%FS | 多组分动态配气系统Urel=1.1% k=2异丁烷Urel=1% k=3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.6.11 | √ |
| 计量部 | 质量流量计 | 14230934 | DN80 | 0.15级 | 静态质量法水流量标准装置 U=0.05%K=2 | 宁夏睿星力衡计量检测中心 | 2019.11.12 | √ |
| 计量部 | 质量流量计 | 14224876 | DN80 | 0.15级 | 静态质量法水流量标准装置 U=0.05%K=2 | 宁夏睿星力衡计量检测中心 | 2019.11.11 | √ |
| 电仪部 | 氨气检测仪 | 201606280K01233 | ESD200 | ≤±5%FS | Urel=2% k=2 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.9.1 | √ |
| 质检中心 | 分光光度计 | 07091802011 | 723N | 波长示值误差±1.5nm透射比示值误差-0.2% | Urel=0.01×A（k=2），Urel=0.5%（k=2） | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.9.10 | √ |
| 质检中心 | 电子天平 | B13312158295 | AL04 | Ⅰ级 | Ⅲ级 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.9.10 | √ |
| 炼油厂 | 质量流量计 | 13263710 | CMFHC2G451N2BPMZZZ | 0.15级 | 静态质量法水流量标准装置 U=0.05%K=2 | 宁夏睿星力衡计量检测中心 | 2020.7.11 | √ |
| 炼油厂 | 电磁流量计 | E210D119000 | 50W4H-HL091BN6AAAW | 0.5级 | 静态质量法水流量标准装置 U=0.05%K=2 | 宁夏睿星力衡计量检测中心 | 2020.8.27 | √ |
| 审核综合意見：该企业建立了十一项计量标准，除自检外的其他所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查10份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年11月04日 上午至2020年11月06日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |