编    号：0048-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

审核员：______侯丽_________________

审核日期： 2020年11月04日 上午至2020年11月06日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司领导高度重视测量管理体系的建立，在坚持技术进步的同时，充分运用了体系的管理思想、管理原则和方法。 企业管理部充分发挥了体系运行总“牵头人“的作用，组织改版了一体化管理手册，进一步明确了职责管理界面，为测量管理体系有效运行提供了资源保障。 在审核中发现：一年来，在公司领导关心、企管处、计量部等单位的指导下，公司计量工作流程逐步清晰，计量操作行为日趋规范，关键测量过程逐步受控，计量部坚持以问题为导向，全面梳理原油等测量过程监督管理存在的风险点，计量部监督原油末站每月一次对流量计进行期间核查，及时发现原有进厂贸易交接计量存在的问题，效果逐渐显现。进一步提升了公司计量专业化管理水平。2020年9月油品出厂计量从人工检尺改为流量计作为贸易结算依据后，油品计量误差从千分之七降低为千分之二以内，避免企业经济损失，同时减少了客户投诉。 （3）、成品油出厂交接计量测量过程持续受控。贮运部重点做好流量计与发货罐、收料船之间的计量数据比对工作， 2.测量管理体系运行正常,公司各相关单位持续推进测量过程的识别、设计和运行工作，目前已识别出8884条测量过程，其中高度的测量过程为2764个，进一步加强了对高度测量过程的控制和监视。 计量中心以测量管理体系运行为切入点：一是梳理职责界面，推动各生产厂计量兼职人员全部配置到位；三是梳理优化测量设备检定流程，打造测量设备检定管理的“精品工程”；四是强化计量专业岗位检查力度。目前已初步形成了计量部和生产厂齐抓共管的格局，工作流程进一步顺畅。 3.计量检定合法、规范 计量部做好计量标准考核、授权管理工作，计量标准管理有序。计量部建立计量标准11项，其中精密压力表标准装置为宁夏市场监管局授权法定计量检定机构，保障了公司压力仪表的量值传递及时性、可靠性，基本满足公司生产所需。 内检工作计量器具全年计划列入788台件，1至10月计划列入内检各类工作计量器具721台件，本年度7至8月炼油装置大修根据装置需要，临时新增各类检修期管理的热偶，热阻，变送器等1021台件，实际内检1654台件。 压力表计划全年列入计划AB类压力表1835台件，1至10月计划1591台件，截止目前，因装置需要临时新增检定179台件，共完成检定1646台件。 | 管理者代表 、企管处、 计量部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 企业制定了9项质量目标，已经分解到各部门，计量部负责对各部门的质量目标按规定的内容和时间（月、季、年）进行统计考核，查2020年（1-10）月份计量工作质量目标由计量部统计考核，实行加减分制，完成情况较好。抽查炼油厂一联合，2020年未对公司下达的质量目标分解到4个岗位。 | 计量部、炼油厂一联合、炼油厂二联合 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查化肥三厂出厂编号201333763压力表、质检中心编号B40730149微量水分测定仪、编号B13312158295电子天平、编号为07091802011分光光度计均处于有效的校准状态，有计量确认标识，使用环境满足要求。测量设备信息与检定证书台账一致。查化肥三厂编号201333763压力表检定证书编号NH202009159、炼油厂二联合设备编号2208-FG-5030压力表，检定证书编号NH202010092，均未给出检定所使用的标准器具的信息。查质检中心编号5131431510微量水分测定仪每周一次的定期校验记录未正确使用注射器A-3的修正值。 | 企管处、化肥三厂、质检中心、计量部、炼油厂一联合、炼油厂二联合 | 次要不符合 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 质检中心共识别重要测量过程331项，高度测量过程54项，均进行了计量确认/验证。化肥三厂共识别重要测量过程1276项，高度测量过程66项。炼油厂一联合，识别重要测量过程180项，高度测量过程95项。抽查炼油厂二联合识别重要测量过程333项，识别高度测量过程221项；质检中心对计量确认/验证不合格的设备，停用维修重新检定，计量确认/验证合格后方投用。抽查化肥三厂高度测量过程尿素定量包装计量，设备编号CJD050A定量包装秤计量确认/验证方法不正确。抽查化肥三厂高度测定过程天然气进装置流量测定，计量设备编号FT-1101未提供进行计量确认和验证记录。抽查炼油厂一联合原油入厂计量测量过程（流量计设备编号FIQ-1001）、送二联合汽油计量测量过程（流量计设备编号FIQ-8007）、二联合对送出装置的MTBE产品计量测量过程未识别。 | 企管处、化肥三厂、质检中心、电仪部、计量部、炼油厂、营销调运部 | 次要不符合 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。查质检中心关键测量过程尿素中水分含量的测定编制了控制规范。抽查化肥三厂尿素定量包装称重高度测量过程未编制控制规范。 | 企管处、化肥三厂、质检中心、电仪部、计量部、炼油厂 | 观察项 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查质检中心关键测量过程尿素中水分含量的测定进行了不确定度评定。 | 化肥三厂、质检中心、电仪部、计量部、炼油厂 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备管理制度中规定了定期校验和期间核查，并进行了持续监视。抽查质检中心编号为07091802011分光光度计每年制作一次标准曲线，每月进行单点校验。查质检中心的设备编号为5131431510微量水分测定仪期间核查记录为每周一次的定期校验，无期间核查作业指导书，期间核查方法不正确。 | 企管处、化肥三厂、质检中心、计量部、炼油厂一联合、炼油厂二联合 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 物资部负责建立和评价测量设备合格供方名录。计量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备除自检外委托宁夏自治区计量质量检验检测研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心检定/校准。 | 计量部 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年一体化进行一次内审，于2020年4月2日至4月30日，由企管法规处牵头组织对公司综合管理体系开展了为期22天（工作日）的全要素、综合性的内部审核工作。分安全、环保、质量、生产、工艺、能源、测量、设备、电气、仪表、培训、财务、制度法规十三个专业审核组进行审核。测量管理体系发现47项一般不符合项，轻微项10项，已经全部按要求完成整改。企业的管理评审工作按要求每年年底，查看了2019年12月的管理评审资料，会议由公司的副总经理吴庆善主持，各部门提交管理评审输入相关资料，由企管处汇总测量体系各方面工作的运行情况，提交给评审会，会议评审了体系运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 企管处 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对2019年监督审核中提出的3项不符合项已经全部完成了整改。 | 企管处 | 否 |