编    号：0048-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

审核员：         柳露露

审核日期： 2020年11月04日 上午至2020年11月06日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查计量部编号为s9-1-2654的标准热电偶、编号为SDP190406的压力模块、编号为14121112和14230934的质量流量计、电仪部编号为3561153014的三相电能质量分析仪均处于有效的检定/校准状态，有计量确认标识，使用环境满足要求。测量设备信息与检定证书台账一致。抽查计量部编号为11002的标准铂电阻温度计检定结果为不合格，未粘贴禁用标识。 抽查炼油厂三联合聚丙烯包装厂房用于校验定量包装秤的标准砝码，未粘贴计量确认标识且锈蚀严重，其中1号砝码已经破损。 # 抽查炼油厂联合三车间编号为R1610228的α、 # Β表面污染测量仪确认标识信息不全、确认日期超期。 | 计量部、电仪部、炼油厂三联合、炼油厂油品车间、炼油厂水汽车间 | 次要不符合 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查油品出厂的4台电子汽车衡，测量要求识别正确，经过宁夏计量质量检验检测研究院检定合格。现场随机抽取一辆车牌号为宁A.96866的重车，对4台电子汽车衡进行比对，1#衡显示：34.52t、2#衡显示34.50t、3#衡显示34.50t、4#衡显示34.52t，经过比对4台电子汽车衡均未超差。在炼油厂油品车间现场抽查编号为：160400381（328-G-1009）、164400398(328-G-1005）的两台可燃气体报警仪，经宁夏计量质量检验检测研究院检定合格，用标气进行标定，两台报警仪声光报警正常，DCS画面报警正常。抽查一台03016110的便携式四合一报警仪，经宁夏计量质量检验检测研究院检定合格，用标气进行标定，声光报警正常。 抽查炼油厂水汽车间，对新鲜水贸易结算用的流量计（909-FT-1002）、炼油厂油品车间贸易结算用的管输汽油（FT-1101）和柴油流量计(FT-1008) 测量过程未识别。 # 抽查炼油厂三联合将在线烟气检测系统（AT-1003）的高度测量过程，测量过程及其一览表中信息填写与现场工艺卡片要求不一致。测量过程及其一览表中SO2测量范围为（0-1000）mg/m3,允许误差≤960 mg/m3,但DCS中，该表的测量范围为（0-300）mg/m3,工艺卡片中SO2控制指标≤100 mg/m3。 | 计量部、电仪部、炼油厂三联合、炼油厂油品车间、炼油厂水汽车间 | 观察项 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查电仪部、炼油厂油品车间、水汽车间未发现有新增的关键测量过程。 | 计量部、电仪部、炼油厂油品车间、炼油厂水汽车间 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查炼油厂三联合对聚丙烯定量包装秤高度测量过程，进行了不确定度评定。 | 炼油厂三联合 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备管理制度中规定了定期校验和期间核查，并进行了持续监视。查计量部 司磅员每日对油品出厂的1#、2#、3#、4#电子汽车衡，随机抽取一辆车，分别从汽车衡的前段、中段和后段进行比对。 | 计量部、炼油厂水汽车间 | 否 |
| 6 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查企业工艺文件、计量检定记录计量单位使用规范。抽查企业六块进出用能单位的流量计，均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》里关于能源流量计精度的要求。 企业强制检定器具共766台。企业最高标准器11台，用于贸易结算的电子汽车衡、电子台秤、包装秤、流量计等106台、安全防护的压力表184台件，强检器具均已检定、在有效期内，符合要求。 | 计量部、电仪部、炼油厂油品车间、炼油厂三联合、炼油厂水汽车间 | 否 |
| 7 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 企业制定了9项质量目标，已经分解到各部门，计量部负责对各部门的质量目标按规定的内容和时间（月、季、年）进行统计考核，查2020年（1-10）月份计量工作质量目标由计量部统计考核，实行加减分制，完成情况较好。抽查炼油厂油品车间，对公司下达的质量目标进行分解，且对每个目标完成情况进行汇总、并督促全部完成。 | 计量部、炼油厂油品车间 | 否 |