编    号：0117-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：山东百世通塑胶制品有限公司

审核员：  吴素平                                             审核日期2020年11月07日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产部及车间现场使用的测量设备：编号2020052205，型号TC-300的烘箱，校准日期2020.5.25,有效期至2021.5.24; 出厂编号002，10m钢卷尺，校准日期2020.8.10,有效期至2021.8.9；NKE-8000静态液压试验机，2020.8.10,有效期至2021.8.9，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定、校准证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 生产车间 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，管材壁厚检验测量过程、管材断裂伸长率测试、管材外径尺寸测量、静液压强度试验、熔体流动速率测试等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（外径千分尺、万能试验机、静态液压试验机、熔体流动速率测定仪、电子天平等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 生产部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了已识别的10个重要测量过程，查看了管材壁厚检验测量过程、管材断裂伸长率测试过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：管材断裂伸长率测试过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见管材断裂伸长率测试过程《测量过程控制检查表》及附件《管材断裂伸长率测试过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 生产部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了管材断裂伸长率测试过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《管材断裂伸长率测试过程监视统计记录表》及《管材断裂伸长率测试过程质控图》。 | 生产部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年8月2日-3日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项，审核组口头提出的观察项都及时进行了整改，达到了发现问题立马解决问题的目的，收到了良好的效果。2020年8月14日进行了管理评审，会议由公司董事长、总经理张建芳参加会议，由管代彭伟伟主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 生产部 办公室 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的两个次要不符合项： 1、现场查生产部理化实验室，没配备空调机，测量设备使用环境条件温、湿度数据无法监测，不满足设备使用要求，不符合标准GB/T 19022-2003 条款6.3.2条款的要求。 企业采取的纠正措施： 现场审核组去企业理化实验室，查看到安装了空调机，并配备了温湿度计，校准日期2020年4月17日，有效期至2021年4月16日，并纳入了测量设备台帐管理，满足要求。 2、在生产部，查出深圳市华科计量检测技术有限公司校准的热流型差示扫描量热仪，出具2019年6月12日的校准证书中，“测量结果的扩展不确定度”表述有错误，企业没有及时对该测量设备及校准证书进行计量确认和计量验证，不符合标准GB/T 19022-2003 条款7.1条款的要求。 企业采取的纠正措施：企业提供了由深圳市汇科计量检测技术有限公司校准的编号004，型号DSC-100热流型差示扫描量热仪的校准证书，校准日期2020年8月10日， 热量示值测量结果1.5%,技术要求±5.0%,测量结果的扩展不确定度U=2.0%,k=2，企业对测量设备的校准证书进行了确认并对校准结果进行了计量验证，满足要求。 上年年审确定的二个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 生产部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业的强制检定器具共二只压力表，均在有效期内使用，抽查一只出厂编号161131422，（0-2.5）MPa的压力表，校准日期2020年6月6日，满足要求。 | 生产部 后勤部 行政部 销售部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，生产部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2020年10月份的计量工作质量目标统计表，完成情况较好。 | 生产部 行政部 后勤部 |  |
| 10 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方控制程序》，生产部和后勤部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业对新增的外部校准机构（山东普测检测技术有限公司）的资质未进行外部供方评价， 不满足标准6.4外部供方条款的要求。 | 生产部 后勤部 | 次要不符合项01 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品国内、外网络销售及公司产品招投标加分。 | 行政部 销售部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构没有任何变更。 | 行政部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电；2020年1月- 10月合计约耗能23.4吨标煤，不是重点耗能企业。 | 后勤部 |  |
| 14 | 安全环保控制 |  | 企业提供环境因素检测报告：检测单位：齐鲁质量鉴定有限公司，报告编号：QLZJ-RT2009014号, 检测日期2020年9月10日 ，对各生产车间有组织废气进行了检测； 检测结果在限值范围内，满足要求。 企业提供了特种设备登记管理台帐4台，两台叉车和两台锅炉，每年委托第三方对特种设备进行检验。今年的叉车检测工作已从网上提交了检测要求，等待检测单位下厂检测。抽查了锅炉上的安全阀校验报告编号SDYH-AQFL-202005224-LY,校验日期2020年6月6日，下次校验日期2021年6月5日，校验结果合格。 安全环保控制符合要求。 | 行政部 |  |