编号：0208-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红、陈海华、曹达人 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量计量部 | 电子汽车衡 | FMZJ1001A（15910336） | SCS-150型 | Ⅲ级 | M1等级 | 九江市计量所 | 2020.5.14 | √ |
| 质量计量部 | 砝码 | FMZJ1001B | 1000㎏ | M1等级 | F2等级 | 江西省计量测试研究院 | 2020.8.17 | √ |
| 质量计量部 | 电子台秤 | FMZJ1007A（2018168001） | SCS-3-PNHC | Ⅲ级 | M1等级 | 九江市计量所 | 2020.5.24 | √ |
| 检化部 | 电子天平 | B120142781 | XS204 | I级 | F1等级 | 九江市计量所 | 2020.5.8 | √ |
| 检化部 | 测硫仪 | 1051805028 | 5E-53200 | *U*=0.10% (*K*=2) | *U*=0.06% (*K*=2) | 江西省计量测试研究院 | 2020.8.18 | √ |
| 检化部 | 量热仪 | 003120747 | 5E-AC/PL | *U*=0.15% (*K*=2) | *U*=0.1% (*K*=2) | 浙江中溯计量技术有限公司 | 2020.9.15 | √ |
| 锌冶炼分厂 | 压力表 | 2017111894 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.02级 | 九江市计量所 | 2020.6.10 | √ |
| 硫酸分厂 | 微压表 | 20032396 | 40KPa | 2.5级 | 0.02级 | 九江市计量所 | 2020.7.21 | √ |
| 原料部 | 电热鼓风干燥箱 | 120105003 | DHG-9240B | *U*=0.3℃ (*K*=2) | *U*=0.3℃  *U*=0.00001mA (*K*=2) | 九江市计量所 | 2020.5.8 | √ |
| 稀贵分厂 | 电子天平 | 26609063 | LA64001S | II级 | F2等级 | 九江市计量所 | 2020.5.8 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  查该公司各部测量设备台帐，测量设备均送江西省计量测试研究院、九江市计量所、浙江中溯计量技术有限公司等机构检定/校准。10台测量设备均按照公司程序文件的要求，按周期送检，校准证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年10月26日~ 10 月 27日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**