编     号：0208-2020

现场审核记录

企业名称：江西铜业铅锌金属有限公司

审核员：  _陈海华______________            审核日期：2020年10月26日  ~ 10月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否了解本部门计量职责？ | 5.1计量职能 | 在审核过程中通过了解，设备部综合组长王球、动力分厂白林林、原料部杨旸、营销部李健、硫酸分厂厂长段林乔、等人均对本部门及本岗位的计量职责较清楚。 | 设备部、动力分厂、原料部、营销部、硫酸分厂； | 否 |
| 2 | 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过现场查阅资料验证，该部门2020年9月27日接到浙江一客户提出投诉情况，该部室立即启动质量异议处理流程，并及时进行了纠正，并对客户进行回访。 | 营销部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标4项。 - A类测量设备周检（校准）率：100% - B类测量设备周检（校准）率：≥95% - 重要过程控制率：100% - 重要测量过程控制率：100% - 查阅设备部测量设备台账发现10月有B类测量设备4台未检定/校准，设备部总共22台测量设备，已检定/校准18台，检定/校准率为80%，而该部门测量设备质量目标为95%以上，未按要求执行。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中5.3的要求， | 设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂； | 02 不符合项 |
| 5 | 文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 现场使用的技术文件有唯一性标识，对现行文件有领导签字和日期并通过公司内部网公布最新文件，并会把旧的技术文件收回销毁纸质版并存电子档。 | 设备部、动力分厂、原料部、营销部、硫酸分厂； | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？ | 6.2.3记录 | 查设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂《测量设备台账》已对测量设备进了ABC三类分类管理。 | 设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂； | 否 |
| 7 | 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂《测量设备台账》并到现场随机抽查电子称、压力表、电热鼓风干燥箱等测量设备由九江市计量所、九江供电公司营销部、中航检测有限公司等公司检定/校准合格。 相关测量设备使用环境条件基本满足要求。 查坪硫酸分厂压力表、设备部三相电能表、原料部电子称与检定证书台账信息一致，但各部门测量设备合格标识都有缺失情况。建议加强测量设备标识管理。 | 设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂； | 否 建议项 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司虽然建立了《设备管理流程》并且对软件识别和确认做了规定，但该公司今年新建立测量管理体系，对于建立前购置的带测量软件设备，软件确认未按要求进行，如硫酸分厂酸浓监测中使用的软件。 | 设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂； | 否 |
| 11 | 是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂都按公司《计量确认程序》文件中规定的相关要求执行。 | 设备部、动力分厂、原料部、硫酸分厂； | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 该部门定期做客户满意度调查，通过现场查阅资料验证，该部门2019年12月27日对顾客江西金品铜业科技有限公司进行该项调查，通过调查表验证该部室在产品质量等管理方面已纳入调查内容。 | 营销部 | 否 |
| 13 | 部门是否建立不合格管理控制程序？ | 8.3不合格控制 | 各单位按公司制定的《不合格管理控制程序》中纠正措施和预防措施办法执行。 | 设备部、动力分厂、原料部、营销部、硫酸分厂； | 否 |