附录D        静态电子汽车衡计量测量过程监视统计记录表

测量过程名称：静态电子汽车衡计量

被测参数：质量      测量范围：≤80t

测量仪器：1#电子汽车衡         测量范围：（40-150）t    允差范围：±30kg

监视方法：统计技术             核查标准：试样

| 序号 | 观察记录（t） |  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 42.180 | 42.160 | 42.170 | 42.180 | 42.190 | 42.176 | 0.03 |
| 2 | 42.160 | 42.180 | 42.190 | 42.170 | 42.160 | 42.172 | 0.03 |
| 3 | 42.170 | 42.190 | 42.170 | 42.180 | 42.170 | 42.176 | 0.02 |
| 4 | 42.190 | 42.170 | 42.180 | 42.180 | 42.180 | 42.18 | 0.01 |
| 5 | 42.180 | 42.160 | 42.170 | 42.190 | 42.190 | 42.178 | 0.03 |
| 6 | 42.160 | 42.180 | 42.190 | 42.170 | 42.160 | 42.172 | 0.03 |
| 7 | 42.180 | 42.190 | 42.170 | 42.170 | 42.180 | 42.178 | 0.02 |
| 8 | 42.160 | 42.180 | 42.190 | 42.170 | 42.180 | 42.176 | 0.03 |
| 9 | 42.180 | 42.160 | 42.170 | 42.190 | 42.160 | 42.172 | 0.03 |
| 10 | 42.190 | 42.180 | 42.170 | 42.170 | 42.190 | 42.18 | 0.02 |

42.176	；0.025

查表得：	A2=	0.577	D4=	2.114	D3=	0

均值控制图计算：

中心线 	  CL=42.176	Kg

上控制线        UCL=x+A2R=42.190t

下控制线    LCL=x−A2R=42.161t

极差控制图计算：

中心线	CL=	0.025 t

上控制线	UCL=0.052 t

下控制线	LCL=0.000 t

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，电子汽车衡计量测量过程中未出现非正常变异，能满足计量检测要求。

核查人员： 胡俊杰       核查日期：2020年 10月27 日

| 静态电子汽车衡计量测量过程x−R控制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视方法：统计技术 核查标准：试样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |