附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 铅精矿中铅含量分析 | 所在部门 |  |  |  | 检化部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 质量控制 | 测量过程规范编号 |  |  |  | QX/C/JH0006-2020 |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 | 测量范围 |  |  | 计量确认状态 |  |
| 电子天平 | FMJH1102A | (0~220)g |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 滴定管 | DD1102 | (0~50)mL |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  | 实际情况 |  |  |  |  |
| 测量程序 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量环境 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量人员 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量程序： GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》 2、测量环境 温度26.5℃ 湿度42.0%，符合要求。 3、测量人员： 岗位人员共计9人，全部通过化验分析岗位操作人员上岗考试，全部合格。 4、测量过程： 化验分析人员按GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》测定铅精矿中铅含量，铅精矿管理样（铅精矿标准物质GBW07167/GSO-6 含量为57.10%）双人重复测定，共12次，记录测量结果，并比较测量结果的差异是否符合参数控制范围，利用量差评估铅精矿中铅含量测定结果的准确性。 测量结果记录如下表： 测量结果Pb（%）; 平均值 （%）; 与标准物质差值（%）; 2次差值 （%）; 2次平均值 （%）; 与标准物质差值（%）; 判定结果. 人员1#; 57.16; 57.25; 57.10; 57.19; 57.21; 57.20; 57.185; 0.085; 0.005; 57.18; 0.08; 合格. 人员1#; 57.20; 57.25; 57.18; 57.15; 57.18; 57.12; 57.180; 0.080. |
| 测量过程管理状态 | √合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |
| 确认人： | 代斌 |  | 日期： | 2020年10月27日 |  |  |

附录C测量过程计量要求导出记录

| 测量过程名称 | 铅精矿中铅含量分析 | 测量过程使用单位 | 检化部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导出日期 | 2020年10月27日 | 导出人 | 代斌 |
| 1.测量过程控制要求及依据： 1.1测量方法： GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》 1.2测量范围： 铅含量测定范围：50-80%； 滴定管：0-50mL； 电子天平：0-220g。 1.3最大允许测量误差： 1.3.1 样品分析允差： 依据顾客要求，铅含量平行测定结果绝对值之差不大于下表： 铅含量（%）; 允许差（%）. >50.00～60.00; 0.60. >60.00～80.00; 0.65. 1.3.2 测量设备计量要求： 根据GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》中要求： （1）滴定管：A级 0.050mL； （2）电子天平：±0.1mg。 1.4环境条件：滴定室、天平室温度控制在（18～28）℃，相对湿度控制在（30～65）%RH。 1.5操作者资质：经培训合格，并能单独上岗操作。 2.导出测量设备计量要求： 2.1样品分析允差： 依据顾客要求，铅含量平行测定结果绝对值之差不大于下表： 铅含量（%）; 允许差（%）. >50.00～60.00; 0.60. >60.00～80.00; 0.65. 2.2测量过程设备的范围： 滴定管：常用范围为10-40mL，选择测量设备的量程为0-50mL； 电子天平：常用范围为0.1-50g，选择测量设备的量程为0-220g。 2.3测量设备的最大允许误差： 根据GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》中要求： 滴定管：A级 0.050mL； 电子天平：I级 ±0.1mg。 2.4 测量结果不确定度的报告与表示: U=（57.18±0.11）% ，k=2 3.现场配备的测量设备： 测量设备名 称; 型号规格; 测量范围; 设备特性 (示值误差等); 制造厂及 出厂编号; 检定证书编号. 滴定管; 50mL; 0-50mL; A级 0.050mL; 天玻; LL1903901048. 电子天平; XS204; 0-200g; I级 ±0.1mg; 梅特勒B120142788; DZ2922000372. |