[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编    号：0098-2017-2019
审核员现场审核记录

企业名称：江苏海威塑业科技有限公司     
审核员：王常宁 汪宁艺_                 审核日期： 2020年10月29日上午至2020年10月30日上午 
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	4.总要求
	企业建立测量管理体系三年来运行正常有效，和公司总经理卫海洋交谈，对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作很重视，认为体系利于公司管理的提升，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。
企业计量职能部门质检部能履行职责对体系运行进行管理和协调。

一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。公司已提交CNAS检测试验室申请认证。
	管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部
	否

	2
	企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	公司主要测量要求是已识别出的14个测量过程，其中：“生产配料测量过程控制”“断裂拉伸率测量过程控制”、“管材壁厚检验测量过程”列为关键测量过程。本次审核新增关键测量过程：“氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程”。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。

公司还通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。查：2020年10月份发内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意率99%。抽查2020年8月发出4份外部顾客满意度调查表，（8~10）分为满意，4份调查表表均为满意。
企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展，
	管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了计量方针及6项质量目标，可测量，质检部对各部门进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。公司制定了“2020年计量管理工作计划”，每季度对目标的完成情况进行汇总统计，1~9月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。
	管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部
	否

	4
	企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？
	6.1.1人员职责

6.1.2能力和培训
	企业各类人员在体系中的职责明确。

企业制定了2020年人员培训计划，目前已完成2项培训计划。查：2020年培训记录HW/JL-04-08，《检测实验室日常行为规范》，有培训记录和有效性评价，能按照培训计划要求完成培训任务。 
	管理层、行政人事部、质检部、生技部
	否

	5
	  核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2信息资源

6.2.3记录
	现场抽查企业目前使用的国家标准 GB/T18742.2-2017、GB/T18742.3-2017 GB/T13663-2018，GB/T3682.1-2018等均是现行有效版本。
企业编制了《测量体系记录控制程序》，抽查：1）“生产过程检验记录”，规格160×1.6：操作记录人：袁先亭，日期：2020.10.22。2）“PE给水管产品检验报告”，编号：（2020）HWSY。主检：黄舜，批准：沈东，日期2020.09.20。

记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《测量体系记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。
	质检部、生技部
	否

	6
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由质检部保存。

抽查：1）：器具编号为：15206，型号规格为：XHW-20的电子万能材料试验机于2020年6月5日由江苏银河计量检测有限公司进行了校准，校准证书编号：20BA008580001；2）器具编号为HW-001型号规格为：（0~150）mm的数显卡尺于2019年12月18日由中国航发南方工业有限公司计量实验室进行校准，校准证书编号：HFGY191218042；3) 器具编号为B19110492,型号为（0-1.6）MPa的压力表于2020年7月1日由南京市计量监督检测院进行了检定，检定证书号为:01022631－001。

检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。

所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，详见《测量设备溯源抽查表》。

查：生产车间储气罐上使用的1.6级压力表（0~1.6）MPa，编号：181210702，2020年07月01日已检定合格，没有粘贴计量确认合格标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。
	质检部、生技部
	不符合01

	7
	是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和提供原料服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》，质检部、采购部已对外部供方进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查了《合格供方登记评定表》、《外部服务方资质评价表》。经查：企业测量设备主要由南京市计量监督检测院、江苏银河计量检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室进行检定和校准服务。企业对检定/校准单位的资质进行了确认，并定期开展评价，满足公司需求。
	采购部、质检部
	否

	8
	抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查：“氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程”，配备的1）器具编号：5598,型号为YH-A2003的电子天平，校准证书号为:19AX008040001，校准日期：2019年12月18日。2）器具编号：HW-002,型号为：DCS-100的差示扫描量热分析仪，校准证书号：HFGY191218043，校准日期：2019年12月18日。符合计量确认要求。
测量设备均经过计量确认，检定/校准证书信息量齐全，符合标准要求。
企业暂无需要调整间隔的测量设备。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	质检部、生技部
	否

	9
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业本次新增关键测量过程：“氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程”。目前已识别四个关键测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。

质检部对四个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对四个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程不确定度评定”资料。
	质检部、生技部
	建议项1

	10
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	2020年10月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，陈浩峰任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2020年10月26日，开展了测量体系管理评审，会议由公司副总（管理者代表）沈东主持，总经理卫海洋参加会议。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	管理层、行政人事部、质检部、销售部、采购部、生技部
	建议项2

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程监视统计记录表》显示:2020年3月到2020年10月对“氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程监视记录及均值-极差控制图。
	质检部
	否

	12
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。
	8.3不合格控制    8.4改进


	2019年监督审核没发现不符合项，提出2项建议项。公司对提出的建议项很重视，本次审核确认公司能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理
	管理层/行政人事部/质检部
	否

	13
	强制检定，法定计量单位使用。
	计量法制要求
	企业20台件测量设备列入计量确认，规定了2台测量设备列入强制检定。查文件、报表等资料中计量单位的使用，发现计量单位大小写有的不规范，已和相关人员沟通，要求注意改正。
	行政人事部/质检部/生技部/销售部
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。
	质检部/行政人事部/销售部
	否

	15
	企业能源主要品种年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电，2019年生产用电耗为0.0562万吨标煤，生产用水耗4.44万吨。不是重点耗能企业。
	行政人事部
	否

	16
	GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	用能单位配备的电表、水表准确度等级满足标准要求。
	行政人事部
	否


 4 / 5

