**测量设备溯源抽查表**

 编号：0213-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  河北天安电力设备有限公司 | 审核员 | 焦秀伟 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 精密压力表 | 15050964 | （0～6）MPa | 0.5级 | 精密数字压力表 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 18293 | （0～300）mm | ±0.02mm | 量块4等 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | 耐压测试仪 | 69120 | MS2670FA | (时间10~90)s*Urel*=0.6%,k=2 | 耐电压测试仪校验装置 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | 开关机械特性检测仪 | 1609472 | GKCHD-410A | *U*=0.2s(k=2) | 机械秒表*U*=0.1ms(k=2.8)时间检定仪*Urel*=0.9%，k=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | 千分尺 | 050475054 | （0～25）mm | ±0.01mm | 量块4等 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | SF6气体检漏仪 | LD16001 | LD-ⅡA | *U*=5.0%(k=2) | 标准物质*Urel*=2%,k=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | 绝缘电阻表 | 15023107 | ZC-7 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置0.2级 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | 66014 | MS2520CA | (50-600)mΩ±5% | 数字多用表接地电阻仪检定装置 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 车间 | 耐压测试仪 | BY-10 | 310A596 | 电阻*Urel*=0.3%，电流*Urel*=0.3%，k=2 | 标准电阻箱*Urel=*0.09%k=2数字多用表*U*=5.7\*10-4-2.4\*10-3 K=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 质检部 | 万能角度尺 | 0711082 | （0-320）° | ±2′ | 角度量块2级 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2020.2.24 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的湖南航测检测技术服务有限公司、河北乾冀检测技术服务有限公司进行检定/校准，抽查10份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 审核日期： 2020 年 11 月 4日审核员签字： 部门代表签字： |