编    号：0193-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：陕西建科方圆汽车零部件有限公司

审核员：     于养奇 李俐                       审核日期： 2020年10月31～11月1日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 该企业在2020年企业生产产品、经营范围、组织机构未发生变化。顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。管理者代表贺晓明。 公司主要测量主要是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 公司通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、成品交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并根据需方的图纸识别了公司的测量过程。根据图纸的要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 技术部已按公司对各种图纸的产品要求及工艺要求组织相关部门进行了计量要求导出。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 设备环保部生产管理部 （冷镦车间、包装车间、 热处理车间 机加车间、 电镀车间、 挤压车间） | 否 |
|  | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2020年外部顾客满意度96%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由技术部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 设备环保部生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） | 否 |
|  | 有无制定部门质量目标？ 是否达到质量目标？是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司2020年1月6日制定了《2020年计量目标》，目标可以量化考核。 质量管理部负责统计公司计量目标统计考核。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 设备环保部生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） | 否 |
|  | 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4 管理评审 | 2020年9月1日进行了2020年管理评审，管理评审由贺晓明总经理主持，各部门负责人参加。管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审提出以下建议：1、人力资源部进一步加大对测量管理体系标准、质量手册和程序文件的培训，并落实在2021年度体系培训计划中2、质量管理部根据公司测量管理体系运行情况，结合即将进行的测量管理体系认证过程中发现的问题，制定2021年度测量管理体系改进计划。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 设备环保部生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） | 否 |
|  | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。 查《2020年培训计划》，全年计划培训2次，查培训记录2020.5.6日培训记录有20人参加。 内审员罗超、杨展、查亚福经培训合格，有北京国标联合认证有限公司颁发的内审员证书。 抽查：杨展、罗超 内审员证书，有效期2022.11.25日； | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 质量管理部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从体系建立至今未进行版本变更。 公司有完整的程序文件和计量相关文件。 抽查了文件受控清单，对照抽查了Q15181460-160成型工艺指导书在受控状态。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 查万能试验机软件登记表；万能试验机软件评审表。提供：万能试验机软件验收表。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 | 否 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 有记录控制程序，有记录清单。 抽查了编号为：200709001、200709002螺栓成品检验记录，使用的测量记录是符合记录要求。 记录有标识，贮存有文件柜，保存期限3年。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 抽查：1、编号19121027，智能温控仪，校准日期：2020.4.20 。有确认标识。 2、编号19121015，智能温控仪，校准日期：2020.4.20 。有确认标识。 3、查编号713001-1，型号/规格 CSM0512 2000Nm高强度螺栓摩擦性能试验机，校准日期：2020.4.25 有确认标识。 3、查编号77755，型号/规格 （5.12~100）mm量块，校准日期：2020.9.29 有确认标识。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
| - 飞 | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 查企业测量设备台帐共有371台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的检定或校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 现场抽查：万能材料试验机（编号561-03）、显微镜（编号581-020）均在有效期内。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 现场检查质量管理部对编号200610平板（1200~800）mm没有列入计量台账。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 01 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 查质量管理部检测室，环境要求为温度（20±3）℃，湿度（≤75）%RH。现场查检测室的《环境条件监控记录表》，抽查编号CL-D-025检测记录。记录完整。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 | 否 |
|  | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，质量管理部部对主要外部供方进行了评价，查看了2020年合格供方目录，抽查了2020.3.30日对计量器具销售公司：西安杰丰机电科技有限公司的供应商调查表，信息齐全。 提供合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录已保存外部供方提供产品和服务的记录查陕西省计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、深圳新广行检测技术有限公司均列入合格供方名单。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 提供《计量确认记录表》， 抽查：1、编号19121027，智能温控仪，校准日期：2020.4.20 ，经确认，有确认标识。 2、编号19121015，智能温控仪，校准日期：2020.4.20 ，经确认，有确认标识。 3、查编号713001-1，型号/规格 CSM0512 2000Nm高强度螺栓摩擦性能试验机，校准日期：2020.4.25 经确认，有确认标识。 4、查编号77755，型号/规格 （5.12~100）mm量块，校准日期：2020.9.29，经确认，有确认标识。 确认结果满足要求。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。 已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。C类为首次确认。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 检查公司所使用的3台电子称，封印完好。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
|  | 是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2 测量过程 | 制定了《测量过程控制程序》；制定了《10.9级螺栓硬度测量过程控制规范》、《光谱仪化学成分分析控制规范》，并对测量过程进行有效性确认，过程有效。已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确定度评定程序；查《直读光谱仪测定钢中C、Si、Mn元素含量的不确定度评定》，查《10.9级螺栓硬度测量不确定度评定》 分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定对测量设备进行溯源。 抽查，编号为0083的数显维氏硬度计，校准日期为2020.05.22；抽查编号为19 10717的外径千分尺，校准日期为2020.09.24；抽查编号为50667的电子天平，校准日期为2020.05.21； 查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 （冷镦车间、包装车间、热处理车间 机加车间、电镀车间、挤压车间） 设备环保部 | 否 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 2020年8月6日组织了公司测量管理体系内审，罗超为组长，成员：查亚福、杨展等。对公司全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于8月30日完成整改。审核记录保存完整。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该企业暂无不合格测量设备 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 | 否 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制 2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取预防措施。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业用于设备环保部的2台压力表、用于贸易结算用电能表14块、水表2块已进行检定。产品不是定量包装。产品不属于计量器具生产许可管理。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |
| 24 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业主要耗能为电。（2020年1月到10月）耗917.68吨标煤。不是能耗大户。 | 质量管理部 综合管理部 技术部 生产管理部 设备环保部 | 否 |